МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА

УТВЕРЖДЕНО 
Департаментом вагонного хозяйства МПС РФ

Лист утверждения МКИЯ.427631.040 РЭ-ЛУ

ДЕФЕКТОСКОП-ГРАДИЕНТОМЕТР
ФЕРРОЗОНДОВЫЙ ДФ-201.1

Руководство по эксплуатации

МКИЯ.427631.040 РЭ

Предприятие-изготовитель ООО МИКРОАКУСТИКА

Адрес:  620034, г. Екатеринбург

Ул. Марата, 17

Тел.:	3432-45 36 39

Fax.:	3432-45 38 17

E-mail:	akustika@etel.ru

Разработчик дефектоскопа 		Менщиков В.С..

Нормоконтролер			Обухов Р.П.

Редактор				 	Кравченко Г.И.			05.02.2001

СОДЕРЖАНИЕ

1 Определения, обозначения и сокращения	5

2 Требования безопасности	7

3 Описание дефектоскопа	7

3.1 Назначение	7

3.2 Условия окружающей среды	8

3.3 Состав	8

3.4 Технические характеристики	9

3.5 Устройство	10

4.1 Операции выполняемые дефектоскопом	12

4.2 Функции органов управления и индикации.	13

4.3 Карты переходов	14

4.4 Характеристика состояний	21

4.5 Организация питания прибора	23

5 Подготовка дефектоскопа к работе	23

5.1 Эксплутационные ограничения	23

6 Средства контроля и принадлежности	23

6.1 Программное обеспечение	23

7 Порядок работы	24

7.1 Меры безопасности	24

7.2 Расположение органов управления и индикации дефектоскопа	24

7.3 Подготовка к работе	24

7.4 Порядок выполнения операций	25

8 Поверка	29

9 Техническое обслуживание	29

10 Текущий ремонт	30

10.1 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по действиям при их возникновении	30

11 Хранение	31

12 Транспортирование	32

13 Тара и упаковка	32

13 Маркирование и пломбирование	32

Приложение А	33

Условные обозначения на картах переходов	33

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила эксплуатации и технического обслуживания дефектоскопа-градиентометра феррозондового ДФ-201.1 (далее по тексту — «дефектоскопа»), входящего в состав дефектоскопной феррозондовой установки ДФ-201.

С дефектоскопом поставляется следующая эксплуатационная документация:

- руководство по эксплуатации прибора МКИЯ 427631.040 РЭ;

- паспорт на прибор МКИЯ 427631.040 ПС;

- «Пакет программ РМД-1. Руководство по эксплуатации» МКИЯ. НД-03 РЭ;

- руководство по эксплуатации аккумуляторной батареи МОТ2 РЭ;

- таблица кодов МКИЯ.НД-02 ТбК.

С помощью компьютера информация, накопленная в памяти прибора, может быть использована для формирования базы данных и автоматизированного оформления документов: формирования и распечатывания протоколов контроля.

К работе с прибором допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и аттестованные по специальности «Магнитная (феррозондовая) дефектоскопия деталей подвижного состава».

# 1 Определения, обозначения и сокращения

1.1 В руководстве по эксплуатации использованы следующие сокращения:

РЭ — руководство по эксплуатации;

ФП — феррозондовый преобразователь;

СОП — стандартный образец предприятия;

ПО — программное обеспечение;

ПС — паспорт.

1.2 В РЭ применяют термины и определения, которые занесены в таблицу 1.1

Таблица 1.1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Магнитное поле рассеяния дефекта | Магнитное поле, обусловленное дефектом намагниченного объекта |
| ФП-градиентометр | Электромагнитное устройство, преобразующее в электрический сигнал градиент напряженности магнитного поля |
| База ФП | Расстояние между осями измерительных катушек |
| Основание ФП | Плоская торцевая часть насадки ФП (см. рисунок 3.2) |
| Точка измерения | Точка, совпадающая с центром основания ФП (на рисунке 1.1 точка 0) |

продолжение таблицы 1.1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Нормальная ось ФП | Ось, проходящая через центр основания и направленная внутрь ФП. На рисунке 1.1 совпадает с осью z |
| Продольная ось ФП | Ось, параллельная большей стороне основания ФП и проходящая через его центр. На рисунке 1.1 совпадает с осью x. Если на ФП есть метка, ось x направлена в сторону метки |
| Нормальная составляющая напряженности магнитного поля | На рисунке 1.1 — вектор Hz |
| Тангенциальная составляющая напряженности магнитного поля | На рисунке 1.1 — вектор H |
| Градиент, измеряемый дефектоскопом c ФП МДФ9405.30 и МДФ 9405. 130 | Отношение приращения  Hz модуля нормальной составляющей Hz напряженности магнитного поля к вызвавшему его приращению  x координаты x. Приращение  x равно базе ФП. Если на интервале  x модуль составляющей Hz меняется линейно, указанное отношение равно производной  Hz / x |
| Стандартный образец предприятия (СОП) | Пластина из материала контролируемой детали с искусственным дефектом, вставленная в замкнутую намагничивающую систему. |

1.3 Составляющие вектора напряженности магнитного поля и положение ФП на поверхности контролируемой детали показаны на рисунке 1.1.

1.4 В РЭ наименования узловых состояний дефектоскопа выделены жирным шрифтом строчными буквами (например, текущие дата и время), наименования остальных состояний — курсивом (например, измерение постоянного поля). Наименования органов управления выделены жирным шрифтом прописными буквами (например, ЗАПИСЬ). Наименования операций, которые можно выполнять с помощью дефектоскопа, подчеркнуты (например, обнаружение дефектов).

Информация, высвечиваемая на дисплее (технологическая, результаты измерений и др.), вставляется в рамку.

.

Обозначения на картах переходов содержатся в приложении А.

Н — вектор напряженности магнитного поля; x, y, z — декартовы координаты; Hx, Hy, Hz — составляющие вектора H вдоль осей x, y, z; H— тангенциальная к плоскости (x, y) составляющая вектора H.

Рисунок 1.1

# 2 Требования безопасности

2.1 При работе с дефектоскопом руководствоваться действующими на предприятии инструкциями по технике безопасности.

2.2 По требованиям электробезопасности дефектоскоп соответствует классу защиты III по ГОСТ 26104. Дефектоскоп питается от встроенной аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 9,6 В. Напряжений больших 13,0 В 
в цепях прибора нет.

# 3 Описание дефектоскопа

## 3.1 Назначение

3.1.1 Дефектоскоп-градиентометр ДФ-201.1 МКИЯ. 427631.040 МКИЯ. 427631.040 ТУ сертифицирован как средство измерений в ГОССТАНДАРТЕ России. Сертификат RU.C.27.058.A № 7031.

3.1.2 Дефектоскоп зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 15914-99 и допущен к применению в России.

3.1.3 Дефектоскоп совмещает в себе функции порогового дефектоскопа и измерителя. Предназначен для обнаружения дефектов в намагниченных ферромагнитных деталях, в том числе в сварных конструкциях, и измерения градиента напряженности постоянного магнитного поля (далее — «градиента») на поверхности деталей и в свободном пространстве.

3.1.4 Нормальные условия применения (используются при поверке):

температура окружающего воздуха	от плюс 15 до плюс 25 °С

относительная влажность воздуха	от 30 до 80%

атмосферное давление	от 84  до 106 кПа (630—796) мм рт.ст.

3.1.5 Рабочие условия применения:

температура окружающего воздуха, °С	от плюс 5 до плюс 40

относительная влажность воздуха при температуре плюс 30 °С, %	до 95

атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

## 3.2 Условия окружающей среды

3.2.1 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха дефектоскоп относится к группам исполнений В3, Р1 по ГОСТ 12997.

3.2.2 Дефектоскоп в таре является вибропрочным, группа исполнения L1 по ГОСТ 12997.

3.2.3 Дефектоскоп в транспортной таре (в соответствии с ГОСТ 12997) выдерживает воздействия температуры окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С и относительной влажности окружающего воздуха 95 % при температуре плюс 30 °С.

## 3.3 Состав

3.3.1 Комплект поставки описан в паспорте МКИЯ. 427631.040 ПС. Составные части дефектоскопа перечислены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МДФ 707 | Блок электронный | 1 |  |
| МДФ 9405.30 | Преобразователь феррозондовый Р2/3 Нг* | 1 | Градиентометр |
| МДФ 9405.130 | Преобразователь феррозондовый Р2/4 Нг* | 1 | Градиентометр |
| МОТ2 | Батарея аккумуляторная | 1 |  |
| МДФ 707.60 | Кабель для IBM | 1 |  |

* Дефектоскоп комплектуется одним ФП по выбору заказчика

## 3.4 Технические характеристики

3.4.1 Метрологические характеристики дефектоскопа представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон показаний градиента, А/м2 | ± (0 – 250 000) |
| Диапазон измерений градиента, А/м2 | ± (1 000 – 200 000) |
| Пределы Д допускаемой основной относительной погрешности измерения градиента напряженности постоянного магнитного поля, % (GK — верхний предел измерения градиента напряженности, G — измеренное значение градиента напряженности) | ±10+0,01GкG−1 |

3.4.2 Минимальные размеры выявляемых дефектов:

- поверхностных: ширина 0,002 мм, глубина 0,1 мм, длина 2 мм;

- подповерхностных: ширина 0,3 мм, глубина 0,5 мм, длина 2 мм при максимальной глубине залегания дефекта 5,0 мм.

По размерам выявляемых подповерхностных дефектов дефектоскоп соответствует требованиям ГОСТ 21104 (условный уровень чувствительности Д), а по размерам выявляемых поверхностных дефектов — требования ГОСТ 21104 превосходит. В частности, дефектоскоп выявляет поверхностные дефекты, ширина которых в 50 раз, а глубина в два раза меньше, чем установлено условным уровнем чувствительности А в ГОСТ 21104.

3.4.3 Зона чувствительности дефектоскопа не менее 0,5 мм, что соответствует ГОСТ 21104.

3.4.4 Характеристики ввода, хранения и вывода информации.

а) Количество проверяемых деталей, информация о которых может храниться в памяти дефектоскопа — не менее 400.

б) В дефектоскоп вводится дефектоскопистом в соответствии с таблицей кодов МКИЯ.НД-02 ТбК (таблица входит в комплект поставки) и хранится в памяти:

- заводской номер проверяемого изделия;

- заводской номер проверяемой детали;

- код проверяемой детали;

- параметр проверяемой детали;

- год изготовления проверяемой детали;

- код предприятия-изготовителя;

- личный номер дефектоскописта;

- тип дефекта;

- зона дефекта;

- размер дефекта;

- заключение по дефекту.

в) В дефектоскопе фиксируются автоматически:

- значение измеряемого параметра дефекта;

- дата и время проверки;

г) Форма хранения и вывода информации определена в документе «Пакет программ РМД-1. Руководство по эксплуатации» МКИЯ. НД-03 РЭ.

3.4.5 Характеристики питания, масса и габариты приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 8,5—13,0 |
| Номинальная емкость аккумуляторной батареи, А-ч | 0,55 |
| Ток потребления, мА, не более | 28 |
| Продолжительность непрерывной работы прибора без подзарядки аккумуляторной батареи, ч, не менее | 24 |
| Напряжение на выходе аккумуляторных батарей, при котором срабатывает схема контроля разряда, В | 8,5±0,2 |
| Длительность заряда батареи, ч, не более | 15 |
| Габаритные размеры прибора (в чехле), мм, не более | 155135 |
| Габаритные размеры прибора, упакованного в чемодан, мм, не более | 40000 |
| Масса прибора (в чехле), кг, не более | 1,4 |

## 3.5 Устройство

3.5.1 Дефектоскоп состоит из размещенного в чехле электронного блока, феррозондового преобразователя (ФП) и аккумуляторной батареи. ФП и аккумуляторная батарея подключаются к электронному блоку с помощью соединителей.

3.5.2 Электронный блок (рисунок 3.1).

Электронный блок предназначен для:

- обработки сигналов ФП;

- хранения введенной с клавиатуры и полученной из тракта обработки сигналов технологической информации;

- передачи технологической информации на компьютер.

Съемная аккумуляторная батарея вставлена в специальный отсек электронного блока и крепится в нем с помощью байонетного соединителя.

Внутри дефектоскопа установлена несъемная литиевая батарея.

1 — кнопка включения питания; 2 — индикатор включения питания; 
3 — дисплей; 4 — световой индикатор; 5 — батарея аккумуляторная; 
6 — соединитель для подключения ФП; 7 — соединитель для подключения компьютера; 8 — кнопка записи информации о дефекте; 9, 10, 11 — кнопки переключения состояний дефектоскопа; 12 — кнопки ввода цифровой информации.

Рисунок 3.1 — Внешний вид дефектоскопа без чехла и ФП

3.5.3 Феррозондовый преобразователь

Назначение ФП-градиентометра — преобразование в сигнал градиента напряженности магнитного поля.

Внешний вид ФП показан на рисунке 3.2.

В корпусе ФП размещены две измерительные катушки, оси сердечников которых параллельны. Расстояние между осями называется базой ФП.

Для ориентировки ФП используется метка, которая нанесена на его корпус. 
В сторону метки направлена продольная ось ФП (см. рисунок 1.1).

На кольцевую проточку корпуса наклеена этикетка, на которой нанесены товарный знак предприятия изготовителя, условное обозначение ФП и заводской номер прибора. Надпись на этикетке выполнена желтым цветом на черном фоне.

1 — основание; 2 — защитный колпачок; 3 — метка; 4 — корпус;
5 — этикетка; 6 — гибкий кабель.

Рисунок 3.2 — Феррозондовый преобразователь

3.5.4 Аккумуляторная батарея

Описание аккумуляторной батареи содержится в руководстве по эксплуатации «Батарея аккумуляторная МОТ2».

## 4.1 Операции выполняемые дефектоскопом

4.1.1 Перечень операций:

- ввод технологической информации;

- обнаружение дефектов;

- запись параметров дефекта;

- измерение градиента;

- передача информации на компьютер;

- просмотр информации о предприятии-изготовителе дефектоскопа;

- установка даты и времени;

- настройка порога;

- тестирование памяти;

- измерение напряжений питания.

4.1.2 Краткое описание операций.

Операция ввод технологической информации позволяет вводить в память прибора (с помощью клавиатуры) в цифровой форме информацию о детали, которую предполагается контролировать в рамках операции обнаружение дефектов.

Операция обнаружение дефектов сводится к обнаружению магнитных полей рассеяния, вызванных поверхностными и подповерхностными дефектами в намагниченных деталях. Для обнаружения дефектов ФП-градиентометр перемещают по поверхности контролируемой детали. При этом текущее значение градиента сравнивается с порогом. Превышение порога индицируется световым и звуковым индикаторами.

Значение порога выставляют перед контролем вручную в рамках операции настройка порога.

Операция запись параметров дефекта предусматривает автоматический ввод в цифровой форме в память прибора характеристик дефекта.

Операция измерение градиента позволяет измерять градиент напряженности постоянного магнитного поля. Для измерения градиента в точке измерения фиксируют ФП-градиентометр. На дисплей выводятся знак и абсолютное значение градиента в А/м2.

Операция передача информации на компьютер предусматривает передачу на компьютер данных, полученных или введенных в прибор в рамках операций ввод технологической информации, обнаружение дефектов и запись параметров дефекта.

В рамках операции просмотр информации о предприятии-изготовителе дефектоскопа на дисплей выводится товарный знак, телефон и факс предприятия-изготовителя.

Операция установка даты и времени позволяет корректировать показания встроенного в прибор таймера, отслеживающего текущие дату и время.

Операция тестирование памяти позволяет проверять исправность памяти прибора и очищать ее.

В рамках операции измерение напряжений питания на дисплей выводятся напряжения аккумуляторной и литиевой батарей.

## 4.2 Функции органов управления и индикации.

Кнопка ПИТАНИЕ (см. рисунок 3.1) при ее однократном нажатии подсоединяет аккумуляторную батарею к всем устройствам электронного блока. Об этом информирует светящийся индикатор ПИТАНИЕ. При последующем нажатии кнопки ПИТАНИЕ аккумуляторная батарея от этих устройств (кроме устройства памяти, таймера и регистра состояний) отсоединяется и индикатор ПИТАНИЕ не светится.

Дисплей высвечивает значения измеряемых величин и информирует о текущем состоянии прибора. Информация высвечивается в двух строках дисплея, в каждой из которых может размещаться 16 символов. Позиции, в которых размещаются символы, нумеруются слева направо.

При измерении градиента и обнаружении дефектов обновление показаний дисплея происходят с периодом 16 мс, состояний светового и звукового индикаторов — с периодом 80 мс. При измерении поля обновление показаний дисплея происходят с периодом 330 мс.

Световой индикатор 5 периодически светится (мигает):

- если сигнал ФП-градиентометра превышает порог;

- если снижается ниже допустимого значения напряжение аккумуляторной батареи.

Однократное кратковременное свечение индикатора 5 наблюдается, если нажимается любая кнопка прибора;

Трехкратное кратковременное свечение индикатора 5 наблюдается, если в прибор вводится ошибочная информация (например, 32-е число месяца) или предпринята попытка сделать недопустимое переключение состояний.

Свечение индикатора 5 дублируется звучанием звукового индикатора.

При нажатии кнопки ЗП в память дефектоскопа записываются параметры дефекта, а также производится тестирование памяти.

Кнопки РЕЖИМ , РЕЖИМ , ,  переключают состояния дефектоскопа.

При нажатии и удерживании кнопки ВЫВОД на дисплее высвечивается значение напряжения аккумуляторной или литиевой батарей.

Кнопки 12 предназначены для ввода цифровой информации. Кроме того кнопка 0 имеет дополнительную функцию, обозначаемую Г/Т. При нажатии кнопки Г/Т  происходит переключение режима установки порога.

## 4.3 Карты переходов

Дефектоскоп имеет множество состояний, в каждом из которых выполняется одна из операций перечисленных в п. 4.1. Одному состоянию могут соответствовать одна или несколько картин на дисплее.

Если одному состоянию соответствуют несколько картин, отличающихся цифрами или символами на одних и тех же позициях, эти цифры или символы отражают:

- результаты измерений;

- текущие дату и время;

- состояние памяти прибора;

- вводимую с клавиатуры технологическую или иную (например, значение порога) информацию.

Переход (переключение) из состояния в состояние может осуществляться посредством нажатия какой-либо кнопки или происходить автоматически. Порядок переходов из состояния в состояние показан на картах переходов. Условные обозначения на картах переходов содержатся в приложении А.

На картах переходов картина на дисплее обведена прямоугольным контуром.

Состояния, изображаемые с двойным контуром, являются узловыми. Переходы между этими состояниями показаны на рисунке 4.1.

Переходы между узловыми и остальными состояниями показаны на рисунках 4.2 — 4.7.

1 — справка; 2 - текущие дата и время; 3 — готовность к вводу технологической информации; 4 — обнаружение дефектов и измерение градиента; 5 — готовность к передаче информации на компьютер;
6 — готовность к тестированию памяти.

Рисунок 4.1 — Карта переключений узловых состояний

1 — отключенное состояние; 2 — справка; 3 — телефон и факс предприятия-изготовителя; 4, 5 — дополнительная информация о предприятии-изготовителе (в некоторых экземплярах дефектоскопов может отсутствовать).

Рисунок 4.2 — Карта переходов для состояния справка

1 — текущие дата и время; 2 — маркер в разряде десятков числа; 
3 — маркер в разряде единиц числа; 4 — маркер в разряде десятков месяца; 5 — маркер в разряде единиц месяца; 6 — маркер в разряде десятков года; 7 — маркер в разряде единиц года; 8 — маркер в разряде десятков часов; 9 — маркер в разряде единиц часов; 10 — маркер в разряде десятков минут; 11 — маркер в разряде единиц минут.

Рисунок 4.3 — Карта переходов для состояния текущие дата и время

1 — готовность к вводу технологической информации; 2 — маркер в разряде единиц заводского номера изделия; 3 — маркер в разряде единиц заводского номера детали; 4 — маркер в разряде единиц кода детали; 5 — маркер в разряде единиц параметра детали; 6 — маркер в разряде единиц года изготовления детали; 7 — маркер в разряде единиц кода завода-изготовителя изделия; 8 — маркер в разряде единиц личного номера дефектоскописта.

Рисунок 4.4 — Карта переходов для состояния готовность к вводу технологической информации

1 — обнаружение дефектов и измерение градиента; 2 — измерение напряжения питания; 3 — готовность к вводу типа дефекта; 4 — готовность к вводу номера зоны; 5 — готовность к вводу размера дефекта;
6 — готовность к вводу заключения о дефекте; 7 — готовность к вводу технологической информации; 8 — семь последовательных состояний (от состояния 2 до состояния 8) в соответствии с рисунком 4.4.

Рисунок 4.5 — Карта переходов для состояния обнаружение дефектов и измерение градиента

1 — готовность к передаче информации на компьютер; 2 — готовность к передаче информации; 3 — передача информации; 4 — передача информации закончена; 5 — неисправна память дефектоскопа; 6 — неисправен канал связи.

Рисунок 4.6 — Карта переходов для состояния готовность 
к передаче информации на компьютер

1 — неисправна память дефектоскопа; 2 — готовность к тестированию памяти; 3 — справка.

Рисунок 4.7 — Карта переходов для состояния готовность к тестированию памяти

## 4.4 Характеристика состояний

Ниже даются характеристики некоторых состояний прибора.

4.4.1 Отключенное состояние (см. позицию 1 на рисунке 4.2).

В этом состоянии все индикаторы прибора и дисплей не работают. Аккумуляторная батарея подключена только к устройству памяти, таймеру и регистру состояния.

4.4.2 Состояние готовность к вводу технологической информации (см. состояние 1 на рисунке 4.4).

В первой строке дисплея высвечено восьмиразрядное число. Вместо него может быть введен заводской номер изделия, которому принадлежит подготовленная для контроля деталь. Например, при контроле деталей вагонов в качестве заводского номера изделия может выступать номер вагона.

4.4.3 Состояние маркер в разряде единиц заводского номера детали (см. состояние 2 на рисунке 4.4).

Информация в первой строке: заводской номер детали (восьмиразрядное число), код детали (двухразрядное число), параметр детали (четырехразрядное число).

4.4.4 Состояние маркер в разряде единиц года изготовления детали (см. состояние 6 на рисунке 4.4).

Информация в первой строке: год изготовления детали, код завода-изготовителя, личный номер дефектоскописта (все двухразрядные числа).

4.4.5 Состояние обнаружение дефектов и измерение градиента (см. позицию 4 на рисунке 4.1 и позицию 1 на рисунке 4.5).

Первая строка дисплея

а) В позициях 1—6 высвечено текущее абсолютное значение градиента (в приведенном примере 11 200 А/м2). Когда оно превышает значение 250 000 А/м2, высвечиваются символы: 2????0.

б) В позициях 8—10 высвечено значение порога, с которым сравнивается сигнал. Порог устанавливается в пределах от 1 000 до 99 990 А/м2. Единица в младшем разряде равна 10 А/м2. В приведенном примере порог равен 9 000 А/м2.

в) В позициях 12—16 —текущее время (в приведенном примере 16 часов 33 минуты).

Вторая строка дисплея

а) С помощью затемнения позиций  1 — 16 ( за исключением позиции 4, на которой высвечен символ ) передается дополнительная информация о текущем значении градиента.

Возможны три ситуации.

Первая ситуация. Позиции 1 — 16 не затемнены. Это означает, что градиент значительно меньше порога.

Вторая ситуация. Затемнены позиция 1 или одновременно позиции 1, 2 и 3. Это означает, что градиент меньше порога, но близок к нему.

Третья ситуация. Одновременно затемнены позиции 1—3 и несколько позиций, начиная с пятой. Это означает, что градиент больше порога.

При правильной настройке дефектоскопа первая, вторая и третья ситуации последовательно наблюдаются, если ФП перемещается из некоторой точки на бездефектном участке детали к точке, находящейся над дефектом.

Если вторая ситуация наблюдается на бездефектном участке детали вдали от дефекта — дефектоскоп расстроен (порог выставлен неправильно).

4.4.6 Состояние измерение напряжения питания.

Имеющая значение информация — напряжение аккумуляторной или литиевой батареи — высвечена во второй строке дисплея.

## 4.5 Организация питания прибора

Дефектоскоп питается от съемной аккумуляторной батареи. Источником питания памяти, таймера и регистра состояний на время замены аккумуляторной батареи является несъемная литиевая батарея, которая установлена в электронном блоке.

Непрерывное питание указанных блоков позволяет:

- сохранять накопленную в памяти информацию;

- таймеру отслеживать текущие дату и время.

- запоминать и хранить состояние дефектоскопа при потребляемом токе не более 80 мкА.

В целях экономии заряда аккумуляторной батареи дефектоскоп автоматически переключается:

- на пониженное потребление тока (аккумуляторная батарея отдает ток менее 7 мА), если в течение нескольких минут не меняется состояние дисплея. При этом на дисплее показываются только дата и время;

- на микротоковое питание (аккумуляторная батарея отдает ток менее 80 мкА), если в течение получаса не нажимается ни одна из кнопок или напряжение аккумуляторной батареи уменьшается до 8,5 В.

# 5 Подготовка дефектоскопа к работе

## 5.1 Эксплутационные ограничения

5.1.1 Для предотвращения выхода дефектоскопа из строя отсоединение и присоединение ФП производить при выключенном питании.

5.1.2 При зарядке аккумуляторной батареи использовать только зарядную станцию ЗС 850.10.

5.1.3 Не оставлять дефектоскоп на длительное время без аккумуляторной батареи, так как это приведет к разряду и выходу из строя литиевой батареи.

5.1.4 В целях экономии заряда аккумуляторной батареи рекомендуется выключать дефектоскоп даже при кратковременных перерывах в работе.

5.1.5 ВНИМАНИЕ! Использование ФП с поврежденным защитным колпачком, а также электронного блока и ФП из различных комплектов НЕДОПУСТИМО, так как может привести к пропуску дефектов и ошибкам измерений.

# 6 Средства контроля и принадлежности

## 6.1 Программное обеспечение

6.1.1 Программное обеспечение (ПО) поставляется в виде комплекта из четырех дискет.

6.1.2 Описание ПО, а также порядок работы с ним изложены в документе «Пакет программ РМД-1 МКИЯ.НД-03 ПО. Руководство по эксплуатации МКИЯ.НД-03 РЭ».

6.1.3 ПО предназначено для организации:

- приема данных от дефектоскопа через последовательный порт компьютера;

- просмотра данных на экране компьютера;

- печати протокола на принтере.

6.1.4 ПО используется на IBM-совместимых компьютерах. Компьютер должен иметь в комплекте манипулятор «мышь» и принтер.

Параметры компьютера: частота — не менее 66 МГц, емкость жесткого диска — не менее 200 Мб, оперативная память — не менее 16 Мб. Компьютер должен иметь последовательный порт RS-232.

# 7 Порядок работы

## 7.1 Меры безопасности

7.1.1 Не допускается эксплуатировать дефектоскоп на поверхности объектов, находящихся под напряжением более 42 В относительно земли.

## 7.2 Расположение органов управления и индикации дефектоскопа

Расположение органов управления и индикации дефектоскопа показано на рисунке 3.1.

## 7.3 Подготовка к работе

7.3.1 Включение питания, замена аккумуляторной батареи.

а) Извлечь дефектоскоп из чемодана. Проверить внешний вид, целостность соединителей кабелей, протереть мягкой тряпкой наружные поверхности дефектоскопа. Подсоединить к соединителю дефектоскопа ФП;

б) Нажать кнопку ПИТАНИЕ Если в результате этого засветится индикатор ПИТАНИЕ и на дисплее появится название предприятия-изготовителя (установится состояние справка), приступить к работе с дефектоскопом;

в) Если после нажатия кнопки ПИТАНИЕ в течение некоторого времени будет мигать световой индикатор, прослушиваться прерывистое звучание звукового индикатора и в нижней строке дисплея высветится напряжение аккумуляторной батареи менее 8,5 В, затем все индикаторы погаснут и звучание прекратится, заменить аккумуляторную батарею, так как вставленная в дефектоскоп аккумуляторная батарея разряжена;

г) Для замены аккумуляторной батареи необходимо, слегка нажимая и поворачивая ее против часовой стрелки, извлечь из электронного блока и вставить в блок заряженную батарею. Извлеченную батарею поставить на зарядку;

7.3.2 Настройка дефектоскопа.

Выполнить операцию настройка порога по п. 7.4.4.

## 7.4 Порядок выполнения операций

7.4.1 Просмотр информации о предприятии-изготовителе дефектоскопа.

а) Установить режим справка (состояние 1 на рисунке 4.1). На дисплее появится товарный знак предприятия-изготовителя.

б) Нажать кнопку > (рисунок 4.2). На дисплее высветятся телефон и факс предприятия-изготовителя.

в) Нажимая кнопку >, высветить дополнительную информацию о предприятии-изготовителе (если она записана в памяти дефектоскопа).

7.4.2 Установка даты и времени.

а) Реализовать состояние текущие дата и время (состояние 2 на рисунке 4.1).

б) Нажимая кнопки > и <, поставить маркер на разряд единиц или десятков числа, месяца, года, часов или минут (рисунок 4.3). Необходимую цифру под маркером выставлять, нажимая соответствующую цифровую кнопку.

7.4.3 Ввод технологической информации.

а) Установить состояние готовность к вводу технологической информации (состояние 3 на рисунке 4.1)

б) Нажать кнопку > (рисунок 4.4). Дефектоскоп переключится в состояние маркер в разряде единиц заводского номера изделия.

в) Нажимая последовательно цифровые кнопки, ввести заводской номер изделия, начиная со старшего разряда. Например, если необходимо ввести № 789, следует последовательно нажимать кнопки 7, 8, 9. Ошибочно набранная цифра может быть исправлена нажатием кнопки <, которая возвращает процесс набора числа на одну позицию назад. Последовательное нажатие на кнопки 7, 8, 2, <, 9 приведет к тому же результату, т.е. к вводу числа 789.

Если одна за другой проверяются детали одного изделия, перед контролем детали, следующей после первой, набирать номер изделия не следует.

Если нет необходимости делать привязку проверяемых деталей к номеру изделия, в которое они входят, вместо заводского номера изделия следует вводить нули.

г) Устанавливая состояния маркер в разряде единиц заводского номера детали, маркер в разряде единиц кода детали, маркер в разряде единиц параметра детали, маркер в разряде единиц года изготовления детали, маркер в разряде единиц кода завода-изготовителя изделия, маркер в разряде единиц личного номера дефектоскописта, по аналогии с п. 7.4.3 ввести заводской номер, код, параметр, год изготовления детали, а также код завода-изготовителя детали и личный номер дефектоскописта (в случае, если его надо изменить).

В качестве параметра проверяемой детали может вводиться любая четырехразрядная информация по желанию потребителя (например: месяц и год предыдущей проверки, контролируемый размер проверяемого изделия и т. д.).

Запоминание информации о детали происходит лишь в случае, когда введенный заводской номер детали состоит не менее, чем из двух цифр.

7.4.4 Настройка порога.

Подготовить к работе стандартный образец предприятия Привести дефектоскоп в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента. Установить ФП вертикально на поверхность стандартного образца. Соориентировать ФП таким образом, чтобы его продольная ось (см. рисунок 1.1) была параллельна силовым линиям намагничивания. Перемещая ФП над дефектом найти максимум показаний. Нажимая кнопку г/т высветить на 11 позиции первой строки дисплея символ «» (грубая установка порога). Нажимая кнопку > или < установить значение порога таким образом, чтобы затемненная часть нижней строки дисплея заканчивалась на символе F или на одно деление правее. При необходимости более точной установки порога нажать кнопку г/т и высветить на 11 позиции первой строки дисплея символ «» (точная установка порога). Кнопками >, < изменить установленное значение порога. Световой и звуковой индикаторы дефектов должны обязательно работать (мигать и звучать).

7.4.5 Измерение градиента.

а) Переключиться в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента (состояние 4 на рисунке 4.1).

б) Извлечь из кармана ФП и поместить центр его основания в точку измерения. В первой строке дисплея высветится абсолютное значение градиента (см. таблицу 1.1).

7.4.6 Обнаружение дефектов.

а) При обнаружении дефектов руководствоваться технологическими инструкциями феррозондового контроля, утвержденными в отрасли в установленном порядке.

б) При отсутствии технологических инструкций рекомендуется выполнять следующие операции.

в) Подготовить и установить на рабочую позицию объект контроля (деталь).

г) Настроить порог дефектоскопа.

д) Провести намагничивание детали (или ее участка) так, чтобы магнитные силовые линии были направлены перпендикулярно вероятному направлению дефектов.

Для намагничивания использовать стационарные электромагнитные или приставные намагничивающие устройства с постоянными магнитами, создающие на поверхности контролируемого изделия тангенциальную составляющую напряженности магнитного поля, равную аналогичной составляющей на поверхности стандартного образца.

е) Если обнаружение дефектов производится способом остаточной намагниченности, убрать постоянные магниты (при использовании электромагнитов — выключить их ток).

ж) Установить состояние обнаружение дефектов и измерение градиента (состояние 4 на рисунке 4.1) и контролировать поверхность детали перемещая ФП по параллельным линиям с шагом (5—15) мм. При этом ориентировать ФП так, чтобы продольная ось ФП была направлена вдоль силовых линий поля намагничивания. В местах закруглений детали ось ФП направлять по касательной к поверхности. ФП перемещать с рабочей скоростью (не бо-
лее 5 м/мин), с легким нажатием, без перекосов, вращений и отрывов от поверхности.

з) Если в некоторой зоне поверхности детали сработали индикаторы дефектов, при загрязненной детали произвести в этой зоне очистку поверхности и с помощью лупы удостовериться в том, что срабатывание индикаторов вызвано поверхностным дефектом.

и) Если в процессе визуального осмотра поверхностный дефект не обнаружен, провести ФП повторно по месту появления сигнала, найти точку максимума сигнала и отметить ее.

Точку максимума определять и отмечать следующим образом.

При появлении сигнала дефекта продолжать движение ФП с рабочей скоростью по прямой линии до исчезновения сигнала. После исчезновения сигнала, не меняя ориентации ФП, перемещать его в противоположном направлении до нового появления сигнала. При новом появлении сигнала остановиться, затем перемещать и в небольших пределах менять ориентацию преобразователя до тех пор, пока абсолютное значения градиента не достигнет максимума.

к) После того, как найдена первая точка максимума, выполнить с помощью ФП вблизи отметки несколько параллельных проходов, отмечая новые точки максимумов. Если отметки выстраиваются в линию, решение о выявлении дефекта выносить, анализируя характер и длину линии.

7.4.7 Запись параметров дефекта.

а) После того, как в процессе обнаружения дефектов решение о выявлении дефекта принято, необходимо сделать заключение о возможности (ремонт) или невозможности (окончательный брак) восстановления детали. В зависимости от технологии контроля указанные решение и заключение могут приниматься индивидуально оператором или комиссией.

б) После принятия решения и заключения установить ФП над дефектом в точке, где градиент достигает максимума, и, удерживая ФП в этой точке, нажать кнопку ЗП. Это переключит дефектоскоп в состояние готовность к вводу типа дефекта (состояние 3 на рисунке 4.5). В момент нажатия этой кнопки происходит запоминание величины градиента напряженности магнитного поля над дефектом.

Переход в состояние готовность к вводу типа дефекта является условным. Для реализации перехода необходимо, чтобы работали индикаторы дефектов и в дефектоскоп в процессе ввода технологической информации был введен заводской номер детали, состоящий не менее, чем из двух цифр. Если после включения питания не была введена информация о проверяемой детали, при нажатии кнопки ЗП произойдет переход в состояние готовность к вводу технологической информации.

в) В состоянии готовность к вводу типа дефекта ввести условное обозначение типа дефекта (двухзначное число) и, переходя в состояния готовность к вводу номера зоны, готовность к вводу размера дефекта, готовность к вводу заключения по дефекту, ввести соответственно условное обозначение зоны детали (двухзначное число), размер дефекта (четырехзначное число) и заключение по дефекту (0 — ремонт, 1 — окончательный брак).

Порядок ввода и используемые кнопки те же, что и при вводе технологической информации. Нажатие кнопки <, как описано в п. 7.4.3, приводит к возврату процедуры набора числа на одну позицию назад. После обнуления последнего введенного числа, нажатие кнопки < переводит дефектоскоп в состояние готовность к вводу номера зоны, что позволяет исправить ранее неверно набранную в строке информацию.

7.4.8 Передача информации на компьютер.

а) Выключить дефектоскоп и подсоединить его с помощью кабеля МДФ 707.60 к последовательному порту компьютера (рекомендуется к COM2, так как к порту COM1 обычно подключена «мышь»). Дефектоскоп может быть подключен к компьютеру на время передачи информации с помощью преобразователя интерфейса МПИ-40. При этом расстояние между компьютером и прибором не должно превышать 1.2 км.

б) Включить дефектоскоп и переключить его в состояние готовность к передаче информации на компьютер (состояние 5 на рисунке 4.1).

в) Подготовить компьютер к приему информации в соответствии с разделом 2.1  «Пакет программ РМД–1 МКИЯ. НД–03 ПО. Руководство по эксплуатации МКИЯ. НД–03 РЭ».

г) Нажать кнопку ВЫВОД. Дефектоскоп переключится в состояние готовность к передаче информации (состояние 2 на рисунке 4.6).

При начале передачи дефектоскоп автоматически перейдет в состояние передача информации. Процесс передачи информации сопровождается коротким звуковым и световым сигналами после передачи очередной строки информации. После того, как вся накопленная информация будет передана, дефектоскоп автоматически переключится в состояние передача информации закончена.

д) Если в процессе передачи данных выяснится, что память дефектоскопа неисправна, дефектоскоп перейдет в состояние неисправна память дефектоскопа.

е) Если в процессе передачи данных выяснится, что в памяти дефектоскопа нет требуемой информации или обнаружена неисправность канала связи, дефектоскоп переключится в состояние неисправен канал связи.

ж) Руководствуясь документом «Пакет программ РМД–1 МКИЯ. НД–03 ПО. Руководство по эксплуатации МКИЯ. НД–03 РЭ» обработать результаты контроля.

7.4.9 Тестирование памяти.

а) Установить состояние готовность к тестированию памяти (состояние 6 на рисунке 4.1) и нажать кнопку ЗП (см рисунок 4.7).

б) Если устройство памяти исправно, дефектоскоп переключится в состояние справка.

в) Если устройство памяти неисправно, дефектоскоп переключится в состояние неисправна память дефектоскопа. Состоянию неисправна память дефектоскопа соответствуют два изображения на дисплее. Одно их них показано на рисунке 4.7, другое — на рисунке 4.6 (состояние 5).

г) Тестирование памяти производить только после передачи информации 
на компьютер или при полной уверенности, что в памяти не содержится нужная информация, так как в процессе тестирования вся информация в памяти дефектоскопа уничтожается.

д) Тестирование памяти рекомендуется проводить после каждой операции вывода информации на компьютер.

7.4.10 Измерение напряжений питания.

а) Реализовать состояние измерение напряжения питания (состояние 2 на рисунке 4.5).

На дисплее высветится напряжение аккумуляторной (литиевой) батареи.

б) Возвратиться в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента и затем снова реализовать состояние измерение напряжения питания.

На дисплее высветится напряжение литиевой (аккумуляторной) батареи.

# 8 Поверка

Поверка дефектоскопа проводится:

- метрологической службой предприятия-изготовителя при выпуске из производства;

- метрологическими службами дорог периодически (один раз в году) при эксплуатации, а также каждый раз после долговременного хранения и ремонта.

При поверке руководствоваться документом «ДЕФЕКТОСКОП-ГРАДИЕНТОМЕТР ФЕРРОЗОНДОВЫЙ ДФ-103 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ ДФ-105, ДФ-201. Инструкция по поверке МКИЯ 427631.001.И1».

# 9 Техническое обслуживание

9.1.1 Техническое обслуживание дефектоскопа проводится с целью обеспечения его работоспособности во время эксплуатации и хранения.

9.1.2 Предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;

- проверка работоспособности дефектоскопа.

9.1.3 Контрольный осмотр должен проводиться перед началом и после работы с дефектоскопом, после транспортирования и хранения. При контрольном осмотре проверить внешний вид дефектоскопа, соединителей кабелей ФП и кабеля подсоединения к IBM, целостность основания ФП и стекла дисплея. Провести внешнюю чистку дефектоскопа.

9.1.4 Проверка работоспособности дефектоскопа проводится после покупки прибора и после длительного хранения.

Порядок проверки:

- нажать кнопку ПИТАНИЕ и установить состояние справка. Проверить переключение состояний дефектоскопа, показанных на рисунках 4.2 —4.7. Если переключения не происходят, действовать в соответствии с пунктом 1 таблицы 10.1.

- для проверки ввода цифровой информации выполнить пункт 7.4.3 а, б.
При этом дефектоскоп должен перейти в состояние маркер в разряде единиц заводского номера изделия (состояние 2 на рисунке 4.4).Нажимая последовательно кнопки ввода цифровой информации (рисунок 3.1) ввести цифры от 0 до 9. Если маркер в нужное положение не устанавливается и цифры не вводятся, выключить дефектоскоп и через несколько секунд включить повторно. Повторить предыдущие операции. Если после повторного включения маркер не устанавливается или цифры ввести не удается, прибор следует направить в ремонт.

- перевести дефектоскоп в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента (состояние 1 на рисунке 4.5) Нажимая кнопку г/т высветить на 11 позиции первой строки дисплея символ «» (грубая установка порога). Нажимая кнопки >, < увеличить/уменьшить установленное значение порога (при каждом нажатии) примерно на 20 %. Нажимая кнопку г/т высветить на 11 позиции первой строки дисплея символ «» (точная установка порога). Кнопками >, < изменить установленное значение порога (при каждом нажатии) примерно на 2,5 %. Если кнопками  > ,< не удается изменить значение порога, дефектоскоп следует направить в ремонт.

- для проверки операции измерение градиента извлечь из кармана ФП и перемещать его по поверхности любого ферромагнитного объекта (стандартный образец, нож, отвертка и т.д.). На дисплее должно изменяться абсолютное значение составляющей градиента. Если это требование не выполняется, дефектоскоп следует направить в ремонт.

- для проверки операции измерение напряжений питания выполнить пункт 7.4.10, а также пункт 4 таблицы 10.1.

# 10 Текущий ремонт

## 10.1 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по действиям при их возникновении

Таблица 10.1

| № | Характер неисправности | Действия оператора |
| --- | --- | --- |
| 1 | В любом состоянии дефектоскоп не переключается в соответствии с картой переходов | Нажать один раз и через несколько секунд второй раз кнопку ПИТАНИЕ. Если после этого переключения не реализуются, заменить аккумуляторную батарею на заведомо исправную. Если после замены переключения не происходят, прибор следует направить в ремонт |

Продолжение таблицы 10.1

| 2 | Дефектоскоп, находящийся в состоянии передача информации (рисунок 1.8), автоматичес-ки переходит в состояние неисправна память дефектоскопа | Повторить передачу информации. Провести операцию тестирования памяти. Провести процедуру накопления информации в памяти (для примера) и последующую ее передачу на компьютер. Если неисправность подтверждается, дефектоскоп следует направить в ремонт |
| --- | --- | --- |
| 3 | Дефектоскоп, находящийся в состоянии передача информации (рисунок 1.9), автоматически переходит в состояние неисправен канал связи | Проверить исправность кабеля, соединяющего прибор с компьютером. При неисправности кабеля дефектоскоп направить в ремонт. Проверить правильность установок компьютера. Записать в память дефектоскопа любую информацию и передать ее в компьютер. Если после этого снова наблюдается переход из состояния передача информации в состояние неисправен канал связи, дефектоскоп следует направить в ремонт |
| 4 | При измерении напряжения питания установлено снижение напряжения литиевой батареи до 2,5 В и менее | Дефектоскоп следует направить в ремонт |
| 5 | Время непрерывной работы дефектоскопа между двумя зарядками аккумуляторной батареи значительно меньше 30 часов | Проверить с помощью зарядной станции работоспособность аккумуляторной батареи (в соответствии с руководством по эксплуатации МОТ 2). Если батарея неработоспособна, заменить ее работоспособной |
| 6 | Часть дисплея затемняется | Нажать последовательно друг за другом кнопки РЕЖИМ  и РЕЖИМ . Если это не помогает, выключить и включить питание. Если затемнение дисплея не устраняется, дефектоскоп направить в ремонт |

# 11 Хранение

11.1 При хранении дефектоскоп должен находиться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С без конденсации влаги.

11.2 В хранилищах не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию металлических поверхностей и разрушение лакокрасочных покрытий.

11.3 Аккумуляторную батарею хранить в соответствии с руководством по эксплуатации МОТ2 РЭ.

11.4 Эксплуатационную документацию хранить вместе с дефектоскопом.

# 12 Транспортирование

12.1 Требования к транспортированию.

Дефектоскоп, упакованный в штатную тару, допускается транспортировать всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

На транспортном средстве дефектоскоп должен закрепляться так, чтобы в пути следования исключались его перемещения.

При транспортировании температура окружающего воздуха должна быть от минус 25 до плюс 55 °С, а относительная влажность воздуха — не превышать 95 % при температуре плюс 25 °С.

12.2 Время транспортирования входит в срок хранения дефектоскопа.

# 13 Тара и упаковка

Электронный блок в чехле, феррозондовый преобразователь, кабель для IBM, дискеты пакета программ РМД-1 и эксплуатационная документация упакованы в пластмассовый чемодан.

# 13 Маркирование и пломбирование

13.1 На электронный блок нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение и наименование дефектоскопа;

- заводской номер дефектоскопа.

13.2 На ФП нанесены:

- обозначение ФП;

- заводской номер дефектоскопа.

13.3 На чемодан нанесены:

- обозначение и наименование дефектоскопа;

- манипуляционные знаки;

- заводской номер дефектоскопа;

- масса брутто;

- дата выпуска.

# Приложение А

## Условные обозначения на картах переходов

На картах переходов состояния отображаются рисунком дисплея. При необходимости рисунок дополняется поясняющим текстом.

Переходы из состояния в состояние изображаются линией со стрелкой 
(см. рисунок А.1). Стрелка показывает, в какое состояние осуществляется переход. Наименование кнопки, с помощью которой производится переход, или наименование причины, вызвавшей переход, помещено рядом с линией.

На позиции 1 рисунка А.1 показаны переход из некоторого состояния А в состояние Б и обратный переход из состояния Б в состояние А, которые осуществляются нажатием кнопок > и < соответственно.

Линия с двумя стрелками означает, что прямой и обратный переходы производятся с помощью одной и той же кнопки. При первом нажатии кнопки происходит прямой, при следующем — обратный переходы. На позиции 2 показан прямой (из состояния А в состояние Б) и обратный (из состояния Б в состояние А) переходы, которые осуществляются последовательными нажатиями кнопки г/т.

Линия, обслуживающая только одно состояние, означает, что переходы осуществляются между ним и любым из остальных состояний. На позиции 3 показан переход из любого состояния (кроме состояния А) в состояние А. Переход осуществляется нажатием кнопки ПИТАНИЕ.

Пунктирная линия со стрелкой означает, что состояние, на которое указывает стрелка, реализуется при нажатии и удержании кнопки. На позиции 4 показан переход из состояния А в состояние Б, который осуществляется нажатием и удержанием кнопки вывод. Обратный переход из состояния Б в состояние А осуществляется при отпускании кнопки.

Автоматические и условные переходы отображаются с помощью волнистой линии. На позиции 5 показан автоматический переход из состояния А в состояние Б, вызванный неисправностью памяти дефектоскопа. На позиции 6 показан переход из состояния А в состояние Б при нажатии кнопки ЗП при условии, что работают индикаторы дефектов.

На позиции 7 изображены последовательные однотипные переключения состояний А, Б, В и Г. Переключения из состояния Б в состояние В и из состояния В в состояние Г производятся так же, как и переключение из состояния А в состояние Б — посредством нажатия одной и той же кнопки >.

Рисунок А.1 — Изображение переходов

Дефектоскоп называется пороговым, если в нем решение о выявлении дефекта вырабатывает пороговое устройство (компаратор).

Предел  допускаемой дополнительной погрешности, обусловленной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любого значения в пределах температур, соответствующих рабочим условиям применения, должен быть равен 0,25 δДна каждые 5С.

Кнопки РЕЖИМ , РЕЖИМ  позволяют перейти от состояний 4, 5, 6 к узловым состояниям.

Зарядная станция ЗС 850.10 выпускается предприятием «Микроакустика» и поставляется за отдельную плату.