Предприятие МИКРОАКУСТИКА

ИЗМЕРИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОСКОП
ФЕРРОЗОНДОВЫЙ
Ф-215.1

Руководство по эксплуатации
МКИЯ.427633.006-01 РЭ

Предприятие-изготовитель ООО МИКРОАКУСТИКА

Адрес:	620034, г. Екатеринбург

ул. Марата, 17

Тел.:	343-245 36 39

Fax.:	343-245 38 17

E-mail:	akustika@etel.ru

www.mikroakustika.ru	вып. 3  25.10.05

СОДЕРЖАНИЕ

1 Определения, обозначения и сокращения	3

2 Требования безопасности	4

3 Описание измерителя	5

3.1 Назначение	5

3.2 Условия окружающей среды	6

3.3 Комплект поставки	6

3.4 Технические характеристики	6

3.5 Устройство	8

4 Работа измерителя	11

4.1 Операции выполняемые измерителем	11

4.2 Расположение и назначение органов управления, индикации и присоединения	12

4.3 Организация питания	14

5 Программное обеспечение	14

6 Подготовка измерителя к работе	15

6.1 Эксплутационные ограничения	15

6.2 Подготовка к работе	15

7 Порядок работы	16

7.1 Меры безопасности	16

7.2 Расположение органов управления и индикации измерителя	16

7.3 Порядок выполнения операций	16

8 Поверка	30

9 Техническое обслуживание	31

10 Текущий ремонт	32

11 Хранение	32

12 Транспортирование	33

13 Тара и упаковка	33

14 Маркирование и пломбирование	33

Приложение А (справочное) Карты переходов	34

А.1 Обозначения на картах переходов	34

А.2 Состояния измерителя и карта переходов	36

Приложение Б Работа с измерителем в состоянии обнаружение дефектов и измерение градиента со следящим порогом	43

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила эксплуатации и технического обслуживания измерителя-дефектоскопа феррозондового Ф-215.1 МКИЯ.427633.006-01 (далее по тексту — «измерителя»).

РЭ состоит из основной части и двух приложений А и Б.

# 1 Определения, обозначения и сокращения

1.1 В тексте РЭ наименование органов управления выделены жирным шрифтом прописными буквами (например, кнопка H/G). Символы и рисунки, которые высвечиваются на дисплее, вставлены в рамку

.

Одна или несколько картин на дисплее соответствуют одному состоянию измерителя. Переход из состояния в состояние может осуществляться посредством нажатия какой-либо кнопки или происходить автоматически. Состояния, переключаемые кнопками –,+ (см. рисунок 3.1) называются узловыми.

Наименования узловых состояний измерителя (см. приложение А) выделены жирным шрифтом строчными буквами (например, текущие дата и время), наименования остальных состояний — курсивом (например, измерение статического поля). Наименования операций, которые можно выполнять с помощью измерителя, подчеркнуты (например, ввод технологической информации).

1.2 Обозначения и сокращения:

ПО — программное обеспечение;

ФП — феррозондовый преобразователь;

ПС — паспорт;

РЭ — руководство по эксплуатации.

Для сокращения записей вместо термина:

- «магнитное поле» употребляется термин «поле»;

- «измерение напряженности магнитного поля» — «измерение поля»;

- «пороговое значение градиента напряженности магнитного поля» —«порог»;

Обозначения на схемах переходов приведены в приложении А.

1.3 В РЭ применяют термины и определения, которые занесены в таблицу 1.1

Таблица 1.1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Магнитное поле дефекта | Магнитное поле, обусловленное дефектом намагниченного объекта |
| ФП-градиентометр | Электромагнитное устройство, преобразующее в электрический сигнал градиент напряженности магнитного поля |
| ФП-полемер | Электромагнитное устройство, преобразующее в электрический сигнал составляющую напряженности магнитного поля. |
| Магнитное поле дефекта | Магнитное поле, обусловленное дефектом намагниченного объекта |
| База ФП | Расстояние между осями измерительных катушек |
| Основание ФП | Плоская торцевая часть насадки ФП (см. рисунок 3.2) |
| Точка измерения | Точка, совпадающая с центром основания ФП (на рисунке 1.1 точка 0) |
| Нормальная ось ФП | Ось, проходящая через центр основания и направленная внутрь ФП. На рисунке 1.1 совпадает с осью z |
| Продольная ось ФП | Ось, параллельная большей стороне основания ФП и проходящая через его центр. На рисунке 1.1 совпадает с осью x. Если на ФП есть метка, ось x направлена в сторону метки |
| Нормальная составляющая напряженности магнитного поля Hn | На рисунке 1.1 — вектор Hz в системе координат x,y,z |
| Тангенциальная составляющая напряженности магнитного поля H | На рисунке 1.1 — вектор Hв системе координат x,y,z |
| Градиент, измеряемый измерителем c ФП МГФ 215-4 и МГФ 215-3 | Отношение приращения Hz модуля нормальной составляющей Hz напряженности магнитного поля к вызвавшему его приращению x координаты x. Приращение x равно базе ФП. Если на интервале x модуль составляющей Hz меняется линейно, указанное отношение равно производной Hz /x |
| Стандартный образец предприятия (СОП) | Пластина из материала контролируемой детали с искусственным дефектом, вставленная в замкнутую намагничивающую систему. |

1.4 Составляющие вектора напряженности магнитного поля и положение ФП на поверхности контролируемой детали показаны на рисунке 1.1.

# 2 Требования безопасности

2.1 При работе с измерителем руководствоваться действующими на предприятии инструкциями по технике безопасности.

2.2 По требованиям электробезопасности измеритель соответствует классу защиты III по ГОСТ 26104. Измеритель питается от встроенной аккумуляторной батареи напряжением 9,6 В. Напряжений больших 13,0 В в цепях измерителя нет.

Н — вектор напряженности магнитного поля; x, y, z — декартовы координаты; Hx, Hy, Hz — составляющие вектора H вдоль осей x, y, z; H — тангенциальная к плоскости (x, y) составляющая вектора H.

Рисунок 1.1

# 3 Описание измерителя

## 3.1 Назначение

3.1.1 Измеритель-дефектоскоп феррозондовый Ф-215.1 МКИЯ.427633.006-01 МКИЯ.427633.006 ТУ зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 29938-05 и допущен к применению в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа измерителей-дефектоскопов феррозондовых Ф-215 — RU.C.27.058А № 21617.

3.1.2 Измеритель совмещает в себе функции порогового дефектоскопа и измерителя характеристик магнитного поля.

Предназначен для обнаружения дефектов в намагниченных ферромагнитных деталях, в том числе в сварных конструкциях, и измерения:

- напряженности статического магнитного поля (далее — «поля») на поверхностях деталей и в свободном пространстве;

- градиента напряженности статического магнитного поля (далее — «градиента») на поверхности деталей и в свободном пространстве.

Измеритель позволяет оценивать по временным графикам на дисплее амплитуду и период переменного магнитного поля.

3.1.3 Нормальные условия применения (используются при поверке):

температура окружающего воздуха	от плюс 15 до плюс 25°С

относительная влажность воздуха	от 30 до 80%

атмосферное давление	от 84  до 106 кПа (630—796) мм рт.ст.

3.1.4 Рабочие условия применения:

температура окружающего воздуха, С	от минус 10 до плюс 40

относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С, %	до 90

атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

## 3.2 Условия окружающей среды

3.2.1 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха измеритель относится к к группе 4 по ГОСТ 22261.

3.2.2 Измеритель в таре является вибропрочным, группа исполнения L1 по ГОСТ 12997.

3.2.3 Измеритель в транспортной таре (в соответствии с ГОСТ 12997) выдерживает воздействия температуры окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55С и относительной влажности окружающего воздуха 95 % при температуре плюс 30С.

## 3.3 Комплект поставки

3.3.1 Комплект поставки измерителя приведен в паспорте МКИЯ.427633.006-01 ПС.

## 3.4 Технические характеристики

3.4.1 Метрологические характеристики измерителя представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон показаний поля, А/м | ± (0 – 4 000) |
| Диапазон измерений поля, А/м | ± (10 – 3 000) |
| Диапазон показаний градиента, А/м2 | ± (0 – 220 000) |
| Диапазон измерений градиента, А/м2 | ± (200 – 200 000) |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения напряженности магнитного поля, % (НK, Н — верхний предел измерения и измеренное значение напряженности магнитного поля) | ±5+0,025НкН−1 |

Продолжение таблицы 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения градиента напряженности магнитного поля, % (GK, G — верхний предел измерения и измеренное значение градиента напряженности) | ±7+0,05GкG−1 |

3.4.2 Минимальные размеры выявляемых дефектов:

- поверхностных: ширина 0,002 мм, глубина 0,1 мм, длина 2 мм;

- подповерхностных: ширина 0,3 мм, глубина 0,5 мм, длина 2 мм при максимальной глубине залегания дефекта 5,0 мм.

По размерам выявляемых поверхностных и подповерхностных дефектов измеритель соответствует требованиям ГОСТ 21104

3.4.3 Зона чувствительности измерителя не менее 0,5 мм, что соответствует ГОСТ 21104.

3.4.4 Характеристики ввода, хранения и вывода данных.

а) Количество проверяемых деталей, информация о которых может храниться в памяти измерителя — не менее 4000.

б) В измеритель вводятся дефектоскопистом в соответствии с таблицей кодов МКИЯ.НД-02 ТбК (таблица входит в комплект поставки) и хранятся в памяти измерителя:

- заводской номер проверяемого изделия;

- заводской номер проверяемой детали;

- код проверяемой детали;

- параметр проверяемой детали;

- год изготовления проверяемой детали;

- код предприятия-изготовителя;

- личный номер дефектоскописта;

- тип дефекта;

- зона дефекта;

- размер дефекта;

- заключение по дефекту.

в) В приборе фиксируются автоматически:

- значение измеряемого параметра дефекта;

- дата и время проверки;

- значения измеряемых характеристик поля в виде таблицы.

г) С помощью компьютера информация, накопленная в памяти измерителя, может быть использована для формирования базы данных и автоматизированного оформления документов. Форма хранения и вывода данных определена в документе «Пакет программ РМД-1. Руководство по эксплуатации» МКИЯ.НД-03 РЭ.

3.4.5 Характеристики питания, масса и габариты измерителя приведены в паспорте МКИЯ.427633.006-01 ПС.

## 3.5 Устройство

3.5.1 Измеритель состоит из размещенного в чехле электронного блока, феррозондовых преобразователей (ФП) и аккумуляторной батареи. Одновременно к блоку могут быть подключены два из четырех ФП, необходимых для выполнения конкретной работы, а также манипулятор (устройство указания). ФП и манипулятор подключаются к электронному блоку с помощью соединителей.

3.5.2 Электронный блок (рисунок 3.1).

Электронный блок предназначен для:

- обработки сигналов ФП;

- хранения введенной с клавиатуры и полученной из тракта обработки сигналов данных;

- передачи технологической информации на компьютер.

Сменная аккумуляторная батарея подсоединена и зафиксирована с задней стороны измерителя. Подключение батареи к измерителю осуществляется с помощью пружинных контактов.

Внутри измерителя установлена несъемная литиевая батарея.

3.5.3 Феррозондовые преобразователи

Назначение ФП — преобразование характеристик магнитного поля в электрический сигнал, в частности:

- ФП-полемер преобразует в электрический сигнал напряженность магнитного поля;

- ФП-градиентометр преобразует в электрический сигнал градиент напряженности магнитного поля.

Внешний вид ФП показан на рисунке 3.2.

В корпусе ФП размещены две измерительные катушки с тонкими стержневыми пермаллоевыми сердечниками. Оси сердечников параллельны. Расстояние между осями называется базой преобразователя.

Для ориентировки ФП используется метка, которая нанесена на его корпус. В сторону метки направлена продольная ось ФП (см. таблицу 1.1).

На кольцевую проточку корпуса наклеена этикетка черного цвета, на которой нанесены обозначение измеряемой величины, условное обозначение ФП и заводской номер измерителя. На этикетках ФП-градиентометров МГФ 215-3 и МГФ 215-4 нанесены надписи желтого цвета. На этикетке ФП-полемера 
МПФ 215-1, служащего для измерения тангенциальной составляющей магнитного поля, нанесена надпись пурпурного цвета. На этикетке ФП-полемера МПФ 215-2, служащего для измерения нормальной составляющей магнитного поля, нанесена надпись белого цвета.

1 — кнопка включения питания; 2 — ФП-градиентометр; 3 — кнопки включения подсветки дисплея; 4 — дисплей; 5 — индикатор «дефект»; 
6 — индикатор включения питания; 7 — ФП-полемер; 8 — кнопка записи; 
9 — кнопки переключения узловых состояний измерителя; 10 — кнопки ввода цифровых данных и переключения состояний измерителя; 11 — розетка соединителя вывода данных; 12 —  крышка отсека соединителя вывода данных

Рисунок 3.1 — Измеритель Ф-215.1

1 — основание; 2 — защитный колпачок; 3 — метка; 4 — корпус;
5 — этикетка; 6 — светодиодный индикатор дефекта (только на ФП-градиентометре); 7 — гибкий кабель.

Рисунок 3.2 — Феррозондовый преобразователь

3.5.4 Манипулятор (устройство указания)

Назначение манипулятора — формировать импульсы, которые запускают схему измерения (поля или градиента) при прохождении манипулятором расстояния, примерно равного одному миллиметру. Это позволяет с помощью компьютера создавать объемные цветные картины распределения поля или градиента на поверхности детали.

Внешний вид манипулятора с установленным в него ФП показан на рисунке 3.3.

1 — соединитель для подключения к электронному блоку; 2 — корпус; 
3 — опорное колесо; 4 — ФП; 5 — фиксатор ФП.

Рисунок 3.3 — Манипулятор МУМ 433-01 с ФП.

В корпусе манипулятора размещено опорное колесо. При перемещении манипулятора по поверхности детали опорное колесо поворачивается, и, с помощью оптоэлектронной схемы, через каждый миллиметр пройденного пути генерирует запускающий импульс.

3.5.5 Аккумуляторная батарея

Сменная аккумуляторная батарея используется в качестве источника питания измерителя. Описание аккумуляторной батареи содержится в руководстве по эксплуатации «Батареи аккумуляторные МБА РЭ».

# 4 Работа измерителя

## 4.1 Операции выполняемые измерителем

4.1.1 Перечень операций:

- ввод технологической информации;

- обнаружение дефектов;

- запись параметров дефекта;

- измерение поля;

- измерение градиента;

- запись характеристик поля;

- передача данных на компьютер;

- просмотр информации о предприятии-изготовителе измерителя;

- установка даты и времени;

- настройка порога по сигналу дефекта;

- ручная настройка порога;

- тестирование памяти;

- измерение напряжений питания.

4.1.2 Краткое описание операций.

Операция ввод технологической информации позволяет вводить в память измерителя (с помощью клавиатуры) в цифровой форме информацию о детали, которую предполагается контролировать в рамках операции обнаружение дефектов или запись характеристик поля.

Операция обнаружение дефектов сводится к обнаружению магнитных полей рассеяния, вызванных поверхностными и подповерхностными дефектами в намагниченных деталях. Для обнаружения дефектов ФП-градиентометр перемещают по поверхности контролируемой детали. При этом текущее значение градиента сравнивается с порогом. Превышение порога индицируется световым и звуковым индикаторами.

Начальное значение порога выставляют перед контролем вручную в рамках операции ручная настройка порога, или автоматически в рамках операции настройка порога по сигналу дефекта. В процессе контроля можно оставить начальное значение порога неизменным (постоянным) или перейти на следящий (меняющийся) порог, который формируется на основе анализа помех (фона).

Операция измерение поля позволяет определять вид поля (постоянное или переменное, однородное или неоднородное), измерять напряженность статического поля, оценивать амплитуду и период переменного (меняющегося во времени) поля. Для измерения поля ФП-полемер фиксируют в точке измерения или перемещают в пространстве. На дисплей выводятся результаты измерений в цифровом (знак и значение поля в А/м) или графическом виде.

Операция измерение градиента позволяет измерять градиент напряженности магнитного поля. Для измерения ФП-градиентометр фиксируют в точке измерения или перемещают в пространстве. На дисплей выводятся результаты измерений в цифровом (знак и значение градиента в А/м2) или графическом виде.

Операция запись параметров дефекта предусматривает ввод в цифровой форме характеристик дефекта.

Операция запись характеристик поля позволяет заносить в память измерителя до 16 000 измеренных в отдельных точках значений градиента и поля.

Операция передача данных на компьютер предусматривает передачу на компьютер данных, полученных или введенных в измеритель в рамках операций ввод технологической информации и запись характеристик поля.

В рамках операции просмотр информации о предприятии-изготовителе измерителя на дисплей выводятся товарный знак, номер телефона и факса предприятия-изготовителя.

Операция установка даты и времени позволяет корректировать показания встроенного в измеритель таймера, отслеживающего текущие дату и время.

Операция настройка порога по сигналу дефекта открывает возможность автоматической настройки порога на СОП (или на детали с дефектом). При этом ФП перемещают над дефектом (искусственным дефектом СОПа или естественным дефектом детали), измеритель измеряет и запоминает максимальное значение градиента над дефектом и затем вычисляет значение порога.

Операция ручная настройка порога позволяет устанавливать значение порога с помощью кнопок ввода цифровой информации.

Операция тестирование памяти позволяет проверять исправность памяти измерителя и очищать ее.

В рамках операции измерение напряжений питания на дисплей выводятся напряжения аккумуляторной и литиевой батарей.

## 4.2 Расположение и назначение органов управления, индикации и присоединения

Кнопка включения питания  (см. рисунок 3.1) при однократном нажатии подсоединяет аккумуляторную батарею к всем устройствам электронного блока. Об этом информирует светящийся индикатор . При последующем нажатии кнопки  аккумуляторная батарея от этих устройств (кроме устройства памяти, таймера и регистра состояний) отсоединяется и индикатор  не светится.

На графическом дисплее отображаются значения измеряемых величин, графики переменных полей и информация о текущем состоянии измерителя.

Кнопки включения подсветки дисплея  при однократном нажатии включают подсветку дисплея. При последующем нажатии кнопок  подсветка выключается. Если в течение минуты ни одна из кнопок измерителя не нажимается, подсветка дисплея автоматически выключается.

Световой индикатор «дефект»  периодически светится (мигает):

- если сигнал ФП-градиентометра превышает порог;

- если снижается ниже допустимого значения напряжение аккумуляторной батареи.

Однократное кратковременное свечение индикатора  наблюдается, если нажимается любая кнопка измерителя;

Трехкратное кратковременное свечение индикатора  наблюдается, если в измеритель вводится ошибочная информация (например, 32-е число месяца) или предпринята попытка сделать недопустимое переключение состояний.

Многократное кратковременное свечение индикатора  сопровождает операцию передача данных на компьютер.

Свечение индикатора  дублируется звучанием звукового индикатора.

При нажатии кнопки  в память измерителя записывается информация или производится тестирование памяти.

С помощью кнопок –,+ переключают узловые состояния измерителя.

С помощью кнопок <, > переключают состояния измерителя или устанавливают порог.

С помощью кнопок 0—9 вводится цифровая информация.

Часть этих кнопок имеет дополнительное назначение:

- при нажатии кнопки H/G измеритель переключается на измерение поля (Н) или градиента (G);

- нажатие кнопки  при выполнении операций обнаружение дефектов и измерение градиента переключает измеритель для работы со следящим или фиксированным порогом (в верхней строке дисплея высвечиваются символы СЛЕД или ФИКС);

- при последовательных нажатиях с удержанием кнопки  в верхней строке дисплея высвечивается значение напряжения аккумуляторной или литиевой батарей;

- с помощью кнопки  измеритель переключается для измерения поля, меняющегося в пространстве или во времени. При этом в верхней строке дисплея высвечиваются символы ПР или ВР;

- нажатие кнопки  при выполнении операций измерение поля или обнаружение дефектов и измерение градиента включает/выключает манипулятор. Манипулятор позволяет визуализировать распределение поля (градиента) над поверхностью детали. При этом в верхней строке дисплея высвечивается (гасится) символ ;

- с помощью кнопки  (настройка) осуществляется автоматическая настройка порога по сигналу дефекта;

- с помощью кнопки  (маркер) в память измерителя вводится разделительная маркерная метка;

- с помощью кнопки  корректируют значение следящего порога (см. приложение Б.4);

- розетка соединителя вывода данных  служит для подключения манипулятора или жгута для соединения с компьютером.

## 4.3 Организация питания

Измеритель питается от сменной аккумуляторной батареи. Источником питания памяти, таймера и регистра состояний на время замены аккумуляторной батареи является несъемная литиевая батарея, которая установлена в электронном блоке.

Непрерывное питание указанных устройств позволяет:

- сохранять накопленную в памяти информацию;

- таймеру отслеживать текущие дату и время.

- запоминать и хранить состояние измерителя при потребляемом токе (от аккумуляторной батареи) не более 25мкА.

В целях экономии заряда аккумуляторной батареи измеритель автоматически переключается:

- на пониженное потребление тока (аккумуляторная батарея отдает ток менее 16 мА) из схемы измерений в состояние текущие дата и время, если в течение нескольких минут не меняется измеряемая величина и состояние дисплея. При этом на дисплее показываются только дата и время;

- на микротоковое питание (аккумуляторная батарея отдает ток менее 25мкА), если в течение получаса не нажимается ни одна из кнопок или напряжение аккумуляторной батареи уменьшается до 8,5 В.

ВНИМАНИЕ! При включении подсветки дисплея ток, потребляемый измерителем от батареи, увеличивается на 60—70мА. Общее потребление тока при этом может достигать значения 120мА.

# 5 Программное обеспечение

5.1. Программное обеспечение (ПО) поставляется на компакт-диске. Возможна поставка на дискетах.

5.2 Описание ПО, а также порядок работы с ним изложены в документе «Пакет программ РМД-1 МКИЯ.НД-03 ПО. Руководство по эксплуатации МКИЯ.НД-03 РЭ».

5.3 ПО предназначено для организации:

- приема данных от измерителя через последовательный порт компьютера;

- просмотра данных на мониторе компьютера;

- формирования на мониторе одномерных временных распределений переменного поля;

- формирования на мониторе пространственных распределений поля;

- распечатки на принтере данных и графиков.

5.4 ПО используется на IBM-совместимых компьютерах. Компьютер должен иметь в комплекте «мышь» и принтер. Параметры компьютера: частота — не менее 66 МГц, емкость жесткого диска — не менее 200 Мб, оперативная память — не менее 16 Мб. Компьютер должен иметь последовательный порт RS-232.

# 6 Подготовка измерителя к работе

## 6.1 Эксплутационные ограничения

6.1.1 Не допускается нагревание ФП до температуры выше 70 °С.

6.1.2 При зарядке аккумуляторной батареи использовать зарядную станцию, указанную в руководстве по эксплуатации «Батареи аккумуляторные РЭ». Несоблюдение полярности при зарядке приводит к повреждению батареи.

6.1.3 ВНИМАНИЕ! Несоблюдение полярности при подключении аккумуляторной батареи к измерителю приводит к повреждению измерителя и батареи.

6.1.4 Не рекомендуется оставлять измеритель на длительное время без аккумуляторной батареи, так как это приведет к разряду и выходу из строя литиевой батареи.

6.1.5 В целях экономии заряда аккумуляторной батареи рекомендуется выключать измеритель даже при кратковременных перерывах в работе.

6.1.6 ВНИМАНИЕ! Использование ФП с поврежденным защитным колпачком НЕДОПУСТИМО, так как это может привести к большим ошибкам измерений.

## 6.2 Подготовка к работе

6.2.1 Включение питания, замена аккумуляторной батареи.

а) Извлечь измеритель из чемодана. Проверить внешний вид, целостность ПП и кабеля, протереть мягкой тряпкой наружные поверхности измерителя.

б) Нажать кнопку . Если в результате этого засветится индикатор  и на дисплее появится название предприятия-изготовителя (установится состояние справка)

,

нажать кнопку + и переключить измеритель в состояние текущие дата и время. На дисплее появится информация о дате и времени

При необходимости корректировки этих данных нажать кнопку >. На дисплее появится курсор (маркерная метка) под разрядом десятков числа — состояние маркер в разряде десятков числа. Нажимая кнопку >, переместить метку на ту позицию, которая требует корректировки. Нажать требуемую цифровую кнопку. Повторить эту операцию для всех данных, требующих корректировки.

в) Если напряжение аккумуляторной батареи менее 8,5 В, после нажатия кнопки  в течение некоторого времени будет мигать световой индикатор , прослушиваться прерывистое звучание звукового индикатора, в первой строке дисплея появится измеренное значение напряжения аккумуляторной батареи, а на поле дисплея появится надпись БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА. Затем все индикаторы погаснут и звучание прекратится. В этом случае необходимо заменить аккумуляторную батарею, так как установленная в измеритель аккумуляторная батарея разряжена;

г) Для замены аккумуляторной батареи снять с измерителя чехол и, удерживая батарею за боковые стенки, сдвинуть ее в сторону верхней части измерителя и извлечь. Вставить запасную батарею, соблюдая указанную на батарее и измерителе полярность. Извлеченную батарею поставить на зарядку, как указано в руководстве по эксплуатации «Батареи аккумуляторные МБА РЭ».

# 7 Порядок работы

## 7.1 Меры безопасности

7.1.1 Не допускается эксплуатировать измеритель на поверхности объектов, находящихся под напряжением более 42 В относительно земли.

## 7.2 Расположение органов управления и индикации измерителя

Расположение органов управления и индикации измерителя показано на рисунке 3.1.

## 7.3 Порядок выполнения операций

7.3.1 Ввод технологической информации.

7.3.1.1 Установить состояние готовность к вводу технологической информации (см. Приложение А, рисунок А.2 состояние 3).

7.3.1.2 Нажать кнопку > (рисунок А.5). Измеритель переключится в состояние маркер в разряде единиц заводского номера изделия.

Нажимая последовательно цифровые кнопки, ввести заводской номер изделия, начиная со старшего разряда. Например, если необходимо ввести номер 789, следует последовательно нажимать кнопки 7, 8, 9. Ошибочно набранная цифра может быть удалена нажатием кнопки <, которая возвращает процесс набора числа на одну позицию назад. Последовательное нажатие на кнопки 7, 8, 2, < , 9 приведет к тому же результату, т.е. к вводу номера 789.

7.3.1.3 Устанавливая последовательно кнопкой > состояния (позиции 3—7 на рисунке А.5) маркер в разряде единиц заводского номера детали, маркер в разряде единиц кода детали, маркер в разряде единиц года изготовления детали, маркер в разряде единиц кода завода-изготовителя изделия, маркер в разряде единиц личного номера оператора, по аналогии с п. 7.3.1.2 ввести заводской номер, код, год изготовления детали, а также код завода-изготовителя детали и личный номер оператора (в случае, если его надо изменить).

При проведении операции необходимо учитывать, что:

- запоминание информации о детали происходит лишь в случае, когда введенный заводской номер детали состоит не менее, чем из двух цифр;

- введенная в память измерителя технологическая информация является заголовком для массива данных, вводимых в память при измерениях поля.

Если обнаружится неправильно набранная цифра в любом из перечисленных в п.п. 7.3.1.1—7.3.1.4 состояний, необходимо, нажимая последовательно кнопку >, установить маркер в состояние, в котором допущена ошибка, и исправить ошибку, как это описано в сноске 3.

7.3.1.4 Если деталь бракуется по признакам не требующим феррозондового контроля (грубые дефекты, недопустимые износы и др.), нажать кнопку  (маркер должен находиться в разряде единиц личного номера прибориста, позиция 7 на рисунке А.5). Измеритель переключится в состояние готовность к вводу типа дефекта (состояние 8 на рисунке А.5). Ввести условное обозначение типа дефекта (двухзначное число) и, переходя в состояния готовность к вводу кода зоны, готовность к вводу размера дефекта, готовность к вводу заключения по дефекту (состояния 9, 10, 11 на рисунке А.5), ввести, соответственно, код зоны детали (двухзначное число), размер дефекта (четырехзначное число) и заключение по дефекту (0 — ремонт, 1 — окончательный брак).

Порядок ввода и используемые кнопки те же, что и при вводе технологической информации. Нажатие кнопки < приводит к возврату процедуры набора числа на одну позицию назад.

Для перехода в схему измерений нажать кнопку + , измеритель перейдет в одно из состояний схемы измерений, например, в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента (позиция 4 на рисунке 7.1). Правила переходов из состояния в состояние для рисунка 7.1 можно уточнить в приложении А.

1 — готовность к работе с манипулятором для записи значений поля; 
2 — измерение поля (на рисунке показано состояние измерения поля в ПРостранстве); 3 — готовность к настройке порога по сигналу дефекта; 
4 — состояние обнаружение дефектов и измерение градиента; 5 — измерение напряжения питания; 6 — готовность к работе с манипулятором для записи значений градиента; 7 — готовность к вводу типа дефекта; 8 — готовность к вводу номера зоны; 9 — готовность к вводу размера дефекта; 10 — готовность к вводу заключения о дефекте; 11 — готовность к вводу технологической информации;  12 — маркер в разряде единиц заводского номера изделия; 13 — маркер в разряде единиц заводского номера детали; 14 — маркер в разряде единиц кода детали; 15 — маркер в разряде единиц параметра детали; 16 — маркер в разряде единиц года изготовления детали; 17 — маркер в разряде единиц кода завода-изготовителя изделия; 18 — маркер в разряде единиц личного номера дефектоскописта.

Рисунок 7.1 — Карта переходов для состояний схема измерений и готовность к вводу технологической информации

Поверхность дисплея (рисунок 7.2) в состояниях схемы измерений разделена на четыре участка

Рисунок 7.2 — Использование поверхности дисплея в состояниях схемы измерений

На участке «графическое изображение…» пунктиром условно обозначены направления осей: вертикальной — оси ординат (значений измеряемой величины), горизонтальной — оси абсцисс (значений времени).

В строках участка «результаты измерений…» отображаются:

- в первой строке — верхнее значение координаты графика измеряемого градиента в А/м2 или поля в А/м;

- во второй строке — знак и значение измеренного градиента в А/м2 или поля в А/м;

- в третьей строке — цена деления оси времени (только для состояния быстрый временной (ВР) режим измерений поля, на рисунке 7.1 не показан);

- в четвертой строке — пороговое значение градиента в А/м2  в выбранном режиме дефектоскопирования;

- в пятой строке — нижнее значение координаты графика измеряемого градиента в А/м2 (или поля в А/м).

Расшифровка символов, которые отображаются в верхней и нижней строках дисплея в состояниях измерения, содержится в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Номера позиций в строке дисплея | Символы |  | Расшифровка символов |  | Переключающая кнопка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхняя строка |  |  |  |  |  |
| 1-8 | ПОЛЕ Н | измеряется полЕ (тангенциальная составляющая) |  |  | H/G |
|  | ПОЛЕ Нn | измеряется полЕ (нормальная составляющая) |  |  |  |
|  | ГРАД 3мм | измеряется градиент ФП-градиентометром с базой 3мм |  |  |  |
|  | ГРАД 4мм | измеряется градиент ФП-градиентометром с базой 4мм |  |  |  |
|  | КАЛИБР | состояние автоматической Калибровки порога |  |  |  |
| 10—13 | ВР | измерение поля, меняющегося во ВРемени |  |  |  |
|  | ПР | измерение неоднородного поля, то есть меняющегося в ПРостранстве |  |  |  |
|  | ФИКС СЛЕД | обнаружение дефектов с фиксиро-ванным или следящим порогом |  |  |  |
| 17-21 | 15:37 | Текущее время (один раз в минуту кратковременно напряжение батареи) |  |  |  |
| Нижняя строка (подсказывает, какие действия можно выполнить в этом состоянии) |  |  |  |  |  |
| 1-16 | + - | переключение состояний измерителя |  | -,+ |  |
|  |  | запись данных в память измерителя |  |  |  |
|  |  | в память измерителя вводится разделительная маркерная метка |  |  |  |
|  | <>ПОРОГ | переключение состояния измерителя или установка порога |  | <,> |  |
| 15-17 | 251 | номер записи в счетчике результатов измерений при записи трехмерных картин поля или градиента или при записи таблицы значений поля в режиме ПР |  |  |  |
| 19-21 | СВБ или 91% | память свободна или свободен 91% памяти |  |  |  |

7.3.2 Настройка порога по сигналу дефекта.

7.3.2.1 Подключить к измерителю ФП-градиентометр МГФ 215-4 с базой 
4 мм или МГФ 215-3 с базой 3 мм. В верхней строке дисплея высветится значение базы подключенного ФП-градиентометра «4ММ» или «3ММ» соответственно.

7.3.2.2 Подготовить к работе стандартный образец, на котором создан искусственный дефект. Установить ФП на поверхность образца.

7.3.2.3 Нажав кнопку  перевести измеритель в состояние готовность к настройке порога по сигналу дефекта (состояние 3 на рисунке 7.1).

7.3.2.4 Провести два или три раза ФП-градиентометром по поверхности образца в зоне дефекта, не отрывая ФП от поверхности образца. При этом на участке дисплея «графическое изображение…» появится точка, которая в масштабе, обозначенном в первой и пятой строках участка «результаты измерений…» дисплея в А/м2, отражает графически это измеренное значение градиента. Каждое новое измерение сдвигает эту точку влево, а на ее месте появляется следующее измеренное значение. Вывод на дисплей значения измеренного градиента происходит с периодом примерно 100 мс. Таким образом, если ФП перемещать по объекту контроля, на дисплее графически отображается пространственное (вдоль линии перемещения ФП) распределение градиента:

,

Здесь дисплей измерителя показан в состоянии готовность к настройке порога по сигналу дефекта.

На участке «результаты измерений» дисплея:

- 5420 — текущее значение измеренного градиента в А/м2, соответствующее крайней правой точке графика;

- 8360 — значение порога (изображен пунктирной линией на участке «графическое изображение…»).

В нижней строке дисплея подсказка: 2 ВЫХОД — нажатие цифровой кнопки (2)   обеспечивает переход из состояния готовность к настройке порога по сигналу дефекта в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента (состояния 3-4 на рисунке 7.1).

Для завершения процесса настройки значения порога нажать кнопку . Измеритель переключиться в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента с настроенным фиксированным значением порога (численное значение порога может отличаться от ранее высвеченного в четвертой строке участка «результаты измерений»).

7.3.3 Ручная настройка порога.

Перевести измеритель в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента (состояние 4 на рисунке 7.1) Нажимая кнопку > или <, установить необходимое значение порога. Каждое нажатие кнопки > или < увеличивает или уменьшает значения порога примерно на 3%.

7.3.4 Измерение градиента.

7.3.4.1 Перевести измеритель в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента (состояние 4 на рисунке 7.1).

7.3.4.2 Подготовить измеритель для обнаружения дефектов и измерения градиента, выполнив операции по п. 7.3.2.1.

7.3.4.3 Поместить центр основания ФП в точку измерения. Во второй строке участка дисплея «результаты измерения…» высветятся знак и абсолютное значение  градиента.

При перемещении ФП по поверхности контролируемого объекта на дисплее графически отображаются значения градиента (в А/м2), соответствующие точкам траектории, по которой перемещается ФП. Нажатие кнопки  останавливает движение влево отображаемой на дисплее картины и вывод на дисплей новых значений измеренного градиента. При отпускании кнопки  процесс отображения на дисплее измеренного градиента возобновится.

Пунктирной линией отображено значение выставленного порога. Значения градиента, превышающие порог, зачерняются.

При нажатии кнопки  измеритель переключается в режим работы со следящим порогом. Этому соответствует появление в верхней строке дисплея символа СЛЕД

Пунктирной линией отображается меняющийся уровень следящего порога.

7.3.5 Обнаружение дефектов.

При обнаружении дефектов руководствоваться технологическими инструкциями феррозондового контроля, утвержденными в отрасли в установленном порядке.

При отсутствии технологических инструкций следует учитывать, что 
ФП-градиентометры с базой 4 мм предназначены для контроля деталей в зонах, где радиус закругления поверхности больше 10 мм, с базой 3 мм — для контроля деталей в зонах, где радиус закругления поверхности меньше 10 мм.

Выключить питание измерителя, подсоединить к измерителю подходящий ФП, включить питание и выполнить следующие операции:

7.3.5.1 Подготовить и установить на рабочую позицию объект контроля (деталь).

7.3.5.2 Настроить порог измерителя. Для этого подготовить к работе стандартный образец, на котором создан искусственный минимально допустимый для контролируемой детали дефект. Осуществить на стандартном образце в соответствии с п. 7.3.2 настройку порога по сигналу дефекта. При настройке ориентировать ФП на поверхности образца так, чтобы продольная ось ФП была направлена вдоль линий поля намагничивания. Если направление линий неизвестно, определить его в рамках операции измерение статического поля тангенциальную составляющую поля (см. п. 7.3.7). Направление линий совпадает с направлением тангенциальной составляющей поля.

7.3.5.3 Провести намагничивание детали (или ее участка) так, чтобы магнитные силовые линии были направлены перпендикулярно вероятному направлению дефектов.

Для намагничивания использовать стационарные электромагнитные или приставные намагничивающие устройства с постоянными магнитами, создающие на поверхности контролируемого изделия тангенциальную составляющую напряженности магнитного поля, достаточную для достоверного обнаружения дефектов.

7.3.5.4 Если обнаружение дефектов производится способом остаточной намагниченности, убрать постоянные магниты (при использовании электромагнитов — отключить питание).

7.3.5.5 При необходимости провести в соответствии с п.7.3.7 измерение тангенциальной составляющей поля намагничивания в зоне контроля. Добиться того, чтобы эта составляющая соответствовала норме, т.е. была равна аналогичной составляющей на стандартном образце.

7.3.5.6 Перевести измеритель в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента (состояние 4 на рисунке 7.1) с фиксированным порогом. В верхней строке дисплея высветить символ ФИКС (схему переключения символов см. в таблице 7.1). Сканировать с помощью ФП зону контроля с шагом 5—15 мм. При этом ориентировать ФП так, чтобы продольная ось ФП была направлена вдоль силовых линий поля намагничивания, а нормальная ось — перпендикулярно контролируемой поверхности. ФП перемещать с легким нажатием, без перекосов, вращений и отрывов от поверхности.

7.3.5.7 Если в некоторой зоне поверхности детали сработали индикаторы дефектов, при загрязненной детали произвести в этой зоне очистку поверхности и с помощью лупы удостовериться в том, что срабатывание индикаторов вызвано поверхностным дефектом.

При наличии дефекта, убедиться посредством измерения тангенциальной составляющей статического поля (п. 7.3.7) в том, что намагниченность детали соответствует норме, т.е. равна намагниченности стандартного образца. Измерение статического поля проводить в контролируемой зоне детали.

При отличии намагниченностей детали и стандартного образца провести новое намагничивание детали или осуществить корректировку порога измерителя в рамках операции ручная настройка порога.

Если намагниченность в норме или приведена в норму, установить по аналогии с п. 7.3.2 порог по сигналу предполагаемого дефекта. Если установленный таким образом порог превысит тот, который был выставлен с помощью стандартного образца, решение о выявлении дефекта выносить, анализируя его характер и параметры (длину, ширину и т.п.).

7.3.5.8 Если в процессе визуального осмотра дефекты не обнаружены, установить порог по сигналу, вызывающему срабатывание индикаторов. Если этот порог превысит тот, который был выставлен с помощью стандартного образца, провести преобразователем повторно по месту появления сигнала, найти точку максимума сигнала и отметить ее.

Точку максимума определять следующим образом.

При появлении сигнала дефекта перемещать и в небольших пределах менять ориентацию ФП до тех пор, пока абсолютное значения градиента не достигнет максимума. Отметить эту точку мелом.

После того, как найдена и отмечена первая точка максимума, выполнить с помощью ФП вблизи этой точки несколько параллельных сканирований, отмечая новые точки максимумов. Если отметки выстраиваются в линию, решение о выявлении дефекта выносить, анализируя характер и длину линии.

7.3.5.9 При контроле деталей, намагниченность которых неизвестна или находится вне допуска, рекомендуется выполнять действия по п. п. 7.3.5.6—7.3.5.7 в состоянии обнаружение дефектов и измерение градиента со следящим порогом. Особенности контроля с следящим порогом описаны в приложении Б.

7.3.6 Запись параметров дефекта.

7.3.6.1 После того, как в процессе обнаружения дефектов решение о выявлении дефекта принято, при необходимости сделать заключение о возможности (ремонт) или невозможности (окончательный брак) восстановления детали. В зависимости от технологии контроля указанные решение и заключение могут приниматься индивидуально дефектоскопистом или комиссией.

7.3.6.2 После принятия решения и заключения установить ФП над дефектом 
в точке, где градиент достигает максимума (должны работать индикаторы дефекта), и, удерживая ФП в этой точке, нажать кнопку . Это переключит измеритель в состояние готовность к вводу типа дефекта (состояние 7 на рисунке 7.1). В момент нажатия этой кнопки происходит запись в память измерителя (запоминание) значения градиента над дефектом.

Переход в состояние готовность к вводу типа дефекта является условным. Для реализации перехода необходимо, чтобы работали индикаторы дефектов и в измеритель в процессе ввода технологической информации был введен заводской номер детали, состоящий не менее чем из двух цифр. Если после включения питания не была введена информация о проверяемой детали, при нажатии кнопки  произойдет переход в состояние готовность к вводу технологической информации (состояние 12 на рисунке 7.1).

7.3.6.3 В состоянии готовность к вводу типа дефекта ввести условное обозначение типа (кода) дефекта (число от 000 до 399) и, переходя в состояния готовность к вводу номера зоны, готовность к вводу размера дефекта, готовность к вводу заключения по дефекту (состояния 8, 9, 10 на рисунке 7.1), ввести соответственно код зоны детали (двухзначное число), размер дефекта (четырехзначное число) и заключение по дефекту (0 — ремонт, 1 — окончательный брак).

Порядок ввода и используемые кнопки те же, что и при вводе технологической информации. Нажатие кнопки < приводит к возврату процедуры набора числа на одну позицию назад.

Если произошла ошибка при вводе цифр в одном из состояний готовность к вводу номера зоны, готовность к вводу размера дефекта, готовность к вводу заключения по дефекту, нажатиями кнопки < обнулить последнее введенное число. Повторно нажать кнопку < и перевести измеритель в состояние готовность к вводу типа дефекта. После этого, нажимая последовательно кнопку >, установить маркер в состояние, в котором допущена ошибка и исправить ошибку как это показано в сноске к п. 7.3.1.3).

7.3.7 Измерение статического поля.

7.3.7.1 Нажимая кнопки H/G и перевести измеритель в состояние измерение статического неоднородного поля (то есть меняющегося в пространстве) (состояние 2 на рисунке 7.1).

Подключить к измерителю ФП-полемер МПФ 215-2 для измерения нормальной Hn или МПФ 215-1 для измерения тангенциальной Hτ составляющей магнитного поля. В верхней строке дисплея высветится тип подключенного полемера «» или «».

7.3.7.2 Поместить центр основания ФП в точку измерения. Во второй строке участка «результаты измерений…» дисплея высветится результат измерения - знак и абсолютное значение в А/м проекции вектора напряженности магнитного поля на нормальную (или продольную) ось ФП. Поворачивая ФП в пространстве можно найти такое положение, в котором абсолютное значение напряженности поля достигнет максимума, в этом случае нормальная (продольная) ось датчика параллельна вектору напряженности магнитного поля. При совпадении направлений оси и вектора высветится знак «+», при противоположной направленности — знак «-».

7.3.7.3 Для измерения нормальной составляющей магнитного поля необходимо ФП МПФ 215-2 установить на поверхность объекта так, как показано на рисунке 1.1.

Для измерения тангенциальной составляющей магнитного поля на поверхности какого-либо объекта необходимо точно так же установить ФП МФП 215-1 и, вращая его вокруг вертикальной оси, добиться максимальных показаний и знака «+». При этом направление продольной оси датчика будет совпадать с направлением вектора тангенциальной составляющей магнитного поля (см. рисунок 1.1), а на дисплее будет высвечено абсолютное значение вектора тангенциальной составляющей магнитного поля.

7.3.7.4 Если ФП не перемещается, а значение поля изменяется (на дисплее появляются затемненные области), это означает, что поле является не статическим, а меняющимся во времени (переменным)

.

Рассмотреть переменную составляющую можно, нажав кнопку  и переключив тем самым измеритель в состояние ВР.

В этом состоянии отображается временная диаграмма поля. Цена деления по оси времени (по горизонтали) составляет 5 мс (высвечено в третьей строке участка дисплея «результаты измерения…»).

7.3.8 Запись характеристик поля (значений градиента и поля).

7.3.8.1 До выполнения операции запись характеристик поля необходимо проверить состояние памяти измерителя.

О переполнении памяти предупреждает надпись ОЗУ ЗАПОЛНЕНО  и цифры остатка памяти 00% в нижней строке дисплея. При переполнении необходимо переписать информацию на компьютер или очистить память путем выполнения операции тестирования памяти.

7.3.8.2 Запись единичных значений поля осуществляется при нажатии кнопки . Занесение данных в память производится под заголовком, которым является технологическая информация, ранее введенная в соответствии с п. 7.3.1.

Если произведена запись первого значения, в нижней строке дисплея символы СВБ (память свободна) заменяются на 99%. Количество выполненных измерений (при неизменном состоянии измерителя) индицируется на позициях 15-17 нижней строки дисплея при измерении поля.

В рамках операции запись характеристик поля оператор имеет возможность записать в память измерителя до 16 000 измеренных значений. Эта информация в дальнейшем должна выводиться и обрабатываться на компьютере, при этом:

- последовательно снятые точки под одним заголовком будут представлены в виде графика, по оси y которого будут отложены значения измеряемой величины, а по оси x – номер отсчета;

- если при записи последовательных значений нажать кнопку , то счетчик номера измеренного значения (отсчета) устанавливается в нулевое положение и начнется запись отсчетов в новый столбец таблицы измеренных значений. В дальнейшем эта таблица будет использована для построения трехмерной картины на дисплее компьютера: по оси x будет откладываться номер отсчета в столбце, по оси y – номер столбца, по оси z – значение измеренной величины 
(x, y, z — декартовы координаты);

- введение нового заголовка или переключение типа измерителя приведет к записи данных на новую страницу с автоматической фиксацией времени начала новой серии измерений.

7.3.8.3 Запись временных диаграмм поля осуществляется из состояния готовность к измерению поля меняющегося во времени (см. таблицу 7.1) при нажатии кнопки . Занесение данных в память производится под заголовком, которым является технологическая информация, ранее введенная в соответствии с п. 7.3.1.

7.3.8.4 Для получения трехмерной картины распределения поля на контролируемой поверхности необходимо выполнить сканирование поверхности путем многократных параллельных проходов с помощью ФП, закрепленного в манипуляторе МУМ 433-01.

Для работы с манипулятором необходимо:

а) Вставить ФП в манипулятор и закрепить его фиксатором (рисунок 3.3). Продольная ось ФП должна совпадать с плоскостью опорного колеса (то есть с направлением движения манипулятора), основание ФП должно опираться на исследуемую поверхность всей плоскостью.

б) Нажатием кнопки  подготовить измеритель к записи массива данных для получения трехмерной картины (на дисплее должен высветиться символ ).

в) Установить ФП с манипулятором на начальную точку сканирования поверхности (т. 11 на рисунке 7.3).

Целесообразно провести мелом (маркером) линию начала сканирования (на ней показаны точки 11, 12) и линию окончания сканирования (на ней показаны точки n1, n2).

г) Нажать кнопку  и медленно вести ФП в выбранном направлении. Примерно через каждый миллиметр пути должен подаваться звуковой и световой (индикатором ) сигналы, а показания счетчика количества точек (отсчетов) в нижней строке дисплея увеличиваться на единицу.

д) После завершения первого прохода нажать кнопку . При этом счетчик количества точек установится в нулевое положение.

е) Последовательно выполняя действия по пунктам 7.3.8.4,в—7.3.8.4,е, просканировать размеченную область контроля.

11 — первая точка (положение ФП) первого прохода; n1 — последняя 
(n-ная) точка первого прохода; 12 — первая точка второго прохода; n2 — последняя (n-ная) точка второго прохода.

Рисунок 7.3 — Разметка области контроля

7.3.9 Передача данных на компьютер.

7.3.9.1 Нажатием кнопки , выключить измеритель и подключить его к компьютеру в соответствии с рисунком 7.4 с помощью жгута, входящего в комплект поставки. Жгут подсоединять к последовательному порту компьютера (рекомендуется к COM2, так как к порту COM1 обычно подключена «мышь») и соединителю  измерителя.

Рисунок 7.4 — Схема подключения Ф-215.1 к компьютеру

При большом удалении компьютера от измерителя (от 1.2 м до 1.2 км) соединение между ними может быть осуществлено с помощью преобразователя интерфейса МПИ-40.

7.3.9.2 Включить измеритель и перевести его в состояние готовность к передаче данных на компьютер (состояние 6 на рисунке А.2).

7.3.9.3 Подготовить компьютер к приему данных в соответствии с разделом 2.1 «Пакет программ РМД-1. Руководство по эксплуатации» МКИЯ НД-03 РЭ.

7.3.9.4 Нажать кнопку 1. Измеритель переключится в состояние готовность к передаче накопленных данных. При начале передачи измеритель автоматически перейдет в состояние передача данных. Процесс передачи данных сопровождается короткими звуковым и световым сигналами после передачи очередной строки данных (состояние 3 на рисунке А.6).

После того, как накопленная информация будет передана, измеритель автоматически переключится в состояние передача данных закончена.

7.3.9.5 Обработать на компьютере принятую информацию в соответствии с документом «Пакет программ РМД-1. Руководство по эксплуатации» МКИЯ НД-03 РЭ.

7.3.9.6 Если в процессе передачи данных выяснится, что в памяти измерителя нет требуемой данных или обнаружена неисправность канала связи, измеритель переключится в состояние неисправен канал связи (состояние 6 на рисунке А.6).

7.3.10 Тестирование памяти.

7.3.10.1 Тестирование памяти производить только после передачи данных на компьютер или при полной уверенности, что нужная информация не будет потеряна, так как в процессе тестирования все данные из памяти измерителя стираются.

7.3.10.2 Установить состояние готовность к тестированию памяти (состояние 6 на рисунке А.2) и нажать кнопку  (рисунок А.7).

7.3.10.3 Если устройство памяти исправно, измеритель переключится в состояние справка.

7.3.10.4 Если устройство памяти неисправно, измеритель переключится в состояние неисправна память измерителя (состояние 1 на рисунке А.7).

7.3.10.5 Тестирование памяти рекомендуется проводить после каждой операции вывода данных на компьютер.

7.3.11 Измерение напряжений питания.

а) Перевести измеритель в состояние измерение напряжения питания (состояние 5 на рисунке 7.1).

На дисплее высветится напряжение аккумуляторной (литиевой) батареи.

б) Отпустить кнопку  и снова нажать ее.

На дисплее высветится напряжение литиевой (аккумуляторной) батареи.

# 8 Поверка

Поверка измерителя проводится аккредитованными на право поверки метрологическими службами в соответствии с документом МКИЯ.427633.006 МП «Измерители-дефектоскопы феррозондовые Ф-215. Методика поверки».

# 9 Техническое обслуживание

9.1.1 Техническое обслуживание измерителя проводится с целью обеспечения его работоспособности во время эксплуатации и хранения.

9.1.2 Предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;

- проверка работоспособности измерителя.

9.1.3 Контрольный осмотр должен проводиться перед началом и после работы с измерителем, после транспортирования и хранения. При контрольном осмотре проверить внешний вид измерителя, соединителей кабелей ФП и кабеля подсоединения к IBM, манипулятора, целостность основания ФП и стекла дисплея. Провести внешнюю чистку измерителя.

9.1.4 Проверка работоспособности измерителя проводится после его покупки или длительного хранения.

Порядок проверки:

- нажать кнопку  и установить состояние справка. Проверить переключение состояний измерителя, показанных на рисунках А.2—А.4. Если переключения не происходят, действовать в соответствии с пунктом 1 таблицы 10.1;

- для проверки ввода цифровой информации выполнить пункты 7.3.1.1, 
7.3.1.2, 7.3.1.3. При этом измеритель должен перейти в состояние маркер в разряде единиц заводского номера детали (состояние 3 на рисунке А.5). Нажимая последовательно кнопки ввода цифровой информации ввести цифры от 0 до 9. Если маркер в нужное положение не устанавливается и цифры не вводятся, выключить измеритель и через несколько секунд включить повторно. Повторить предыдущие операции. Если после повторного включения маркер не устанавливается или цифры ввести не удается, измеритель следует направить в ремонт;

- для проверки операции измерение статического поля перевести измеритель в состояние измерение статического неоднородного поля (то есть меняющегося в пространстве) (состояние 2 на рисунке 7.1). Извлечь из кармана ФП-полемер и медленно менять его положение в пространстве. Во второй строке дисплея должно изменяться значение напряженности магнитного поля. Если изменения не наблюдаются, измеритель следует направить в ремонт;

- для проверки операции измерение градиента перевести измеритель в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента (состояние 4 на рисунке 7.1). Извлечь из кармана ФП-градиетометр и перемещать его по поверхности любого ферромагнитного объекта (например, отвертки). На дисплее должны изменяться абсолютное значение градиента (в первой строке) и его знак (во второй строке). Если эти требования не выполняются, измеритель следует направить в ремонт;

- для проверки операции измерение напряжений питания выполнить указания пункта 7.3.11. Если напряжения питания не высвечиваются, измеритель направить в ремонт.

# 10 Текущий ремонт

10.1 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по действиям при их возникновении

Таблица 10.1

| № | Характер неисправности | Действия дефектоскописта |
| --- | --- | --- |
| 1 | В любом состоянии измеритель не переключается в соответствии с картой переходов | Нажать один раз и через несколько секунд второй раз кнопку . Если после этого состояния не переключаются, заменить аккумуляторную батарею на заведомо исправную. Если после замены переключения не происходят, измеритель следует направить в ремонт |
| 2 | Измеритель, находящийся в состоянии передача данных (состояние 4 на рисунке А6), автоматически переходит в состояние неисправен канал связи | Проверить исправность кабеля, соединяющего измеритель с компьютером. При неисправности кабеля измеритель направить в ремонт. Проверить правильность установок компьютера. Записать в память измерителя любую информацию и передать ее в компьютер. Если после этого снова наблюдается переход из состояния передача данных в состояние неисправен канал связи, измеритель следует направить в ремонт |
| 3 | При измерении напряжения питания установлено снижение напряжения литиевой батареи до 2,5 В и менее | Измеритель следует направить в ремонт |
| 4 | Время непрерывной работы измерителя между двумя зарядками аккумуляторной батареи значительно меньше 10 часов | Неработоспособную батарею заменить работоспособной |
| 5 | Информации искажается. Часть дисплея затемняется | Нажать последовательно друг за другом кнопки + и –. Если это не помогает, выключить и включить питание. Если затемнение дисплея не устраняется, измеритель направить в ремонт. |

# 11 Хранение

11.1 При хранении измеритель должен находиться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С без конденсации влаги.

11.2 В хранилищах не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию металлических поверхностей и разрушение лакокрасочных покрытий.

11.3 Аккумуляторную батарею хранить в соответствии с руководством по эксплуатации «Батареи аккумуляторные МБА РЭ».

11.4 Эксплуатационную документацию хранить вместе с измерителем.

# 12 Транспортирование

12.1 Требования к транспортированию.

Измеритель, упакованный в штатную тару, допускается транспортировать всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

На транспортном средстве измеритель должен закрепляться так, чтобы в пути следования исключались его перемещения.

При транспортировании температура окружающего воздуха должна быть от минус 25 до плюс 55 °С, а относительная влажность воздуха — не превышать 95 % при температуре плюс 25 °С.

12.2 Время транспортирования входит в срок хранения измерителя.

# 13 Тара и упаковка

Электронный блок в чехле, феррозондовые преобразователи, манипулятор, кабель для IBM, компакт диск пакета программ РМД-1 и эксплуатационная документация упакованы в пластмассовый чемодан.

# 14 Маркирование и пломбирование

14.1 На электронный блок нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение и наименование измерителя;

- заводской номер измерителя.

14.2 На ФП нанесены:

- обозначение ФП;

- заводской номер измерителя.

14.3 На манипулятор нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение;

- заводской номер манипулятора.

14.4 На чемодан нанесены:

- обозначение и наименование измерителя;

- манипуляционные знаки;

- заводской номер измерителя;

- масса брутто;

- дата выпуска.

# Приложение А
(справочное)
Карты переходов

## А.1 Обозначения на картах переходов

Измеритель имеет множество состояний. Одному состоянию соответствуют одна или несколько картин на дисплее.

Если одному состоянию соответствуют несколько картин, отличающихся цифрами или символами на одних и тех же позициях, эти цифры или символы отражают:

- результаты измерений;

- текущие дату и время;

- состояние памяти измерителя;

- вводимую с клавиатуры информацию (например, значение порога).

Переход из состояния в состояние может осуществляться посредством нажатия какой-либо кнопки или происходить автоматически. Разрешенные переходы из состояния в состояние и порядок этих переходов показаны на картах переходов. Карта переходов представляет собой направленный граф, вершины которого есть состояния измерителя, а направленные линии, соединяющие вершины (состояния), — переходы.

На картах переходов состояние изображается в виде картины на дисплее, обведенной прямоугольным контуром. Состояния с несколькими картинами на дисплее показываются с одной из возможных картин. Некоторые состояния называются узловыми, им соответствует картина, обведенная двойным контуром.

Около линии (перехода) записано наименование или обозначение кнопки, нажатие которой реализует переход. Направление стрелки показывает, в какое состояние происходит переход.

На позиции 1 рисунка А1 показаны переход из некоторого состояния А в состояние Б и обратный переход из состояния Б в состояние А, которые осуществляются нажатием кнопок > и <, соответственно.

Линия с двумя стрелками означает, что прямой и обратный переходы производятся с помощью одной и той же кнопки. При первом нажатии происходит прямой, при следующем — обратный переходы. На позиции 2 показан прямой (из состояния А в состояние Б) и обратный (из состояния Б в состояние А) переходы, которые осуществляются последовательными нажатиями кнопки G/H.

Пунктирная линия означает, что переход реализуется только при нажатой кнопке. После того, как кнопка отпускается, происходит обратный переход. На позиции 3 при нажатии и удержании кнопки, обозначенной с помощью рисунка батареи, измеритель переходит в состояние Б. После отпускания кнопки измеритель переходит в состояние А.

На позиции 4 изображены последовательные однотипные переходы в состояния А, Б, В и Г. Переходы из состояния Б в состояние В и из состояния В в состояние Г производятся так же, как и переход из состояния А в состояние Б — посредством нажатия кнопки >.

Рисунок А.1 — Изображение переходов

Автоматические и условные переходы отображаются с помощью волнистой линии. Наименование причины, вызвавшей автоматический переход, записано рядом с линией перехода.

На позиции 5 показан автоматический переход из состояния А в состояние Б, вызванный неисправностью памяти измерителя.

Рядом с линией условного перехода записаны наименование кнопки, реализующей переход, и условие перехода.

На позиции 6 показан условный переход из состояния А в состояние Б при нажатии кнопки  при условии, что работают индикаторы дефекта.

На позиции 7 показана линия, которая заканчивается на состоянии А. Где начинается линия — не показано. Это означает, что линия соответствует переходу измерителя в состояние А из любого состояния, кроме состояния А. Переход инициируется кнопкой .

Возможны переходы, которые реализуются по предыстории.

Для изображения переходов по предыстории вводится дополнительный элемент схема измерений. Она представляет собой прямоугольный контур (такой же, как и контур состояния), с обозначением СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ. Схема измерений — это не одно, а множество состояний, объединенных своей «внутренней» картой переходов (см. рисунок 7.1). Переход по предыстории изображается так же, как и обычный переход — в виде линии со стрелкой, которая входит или выходит из схемы измерений, с обозначением кнопки, которая инициирует переход. Что же касается состояния, в которое производится вход или производится выход из схемы измерений, то оно указывается в сопутствующем тексте.

## А.2 Состояния измерителя и карта переходов

Состояния, изображаемые в двойном контуре, являются узловыми. Переходы между этими состояниями и схемой измерений показаны на рисунке А.2. Карты переходов для узловых состояний приведены на рисунках А.3—А.8.

1 — питание измерителя выключено; 2 — справка; 3 — текущие дата и время;  4 — готовность к вводу технологической информации; 
5 — измерения; 6 — готовность к передаче данных на компьютер; 7 — готовность к тестированию памяти.

Рисунок А.2 — Карта переходов между узловыми состояниями и схемой
измерений

1 —справка; 2 — адрес сайта в интернете; 3 — e-mail; 4 — телефон и факс предприятия-изготовителя; 5-n — дополнительная информация о предприятии-изготовителе

Рисунок А.3 — Карта переходов для состояния справка

1 — текущие дата и время; 2 — маркер в разряде десятков числа;
3 — маркер в разряде единиц числа; 4 — маркер в разряде десятков месяца;  5 — маркер в разряде единиц месяца; 6 — маркер в разряде десятков года; 7 — маркер в разряде единиц года; 8 — маркер в разряде десятков часов; 9 — маркер в разряде единиц часов; 10 — маркер в разряде десятков минут; 11 — маркер в разряде единиц минут.

Рисунок А.4 — Карта переходов для состояния текущие дата и время

1 — готовность к вводу технологической информации;  2 — маркер в разряде единиц заводского номера изделия; 3 — маркер в разряде единиц заводского номера детали; 4 — маркер в разряде единиц кода детали; 
5 — маркер в разряде единиц параметра; 6 — маркер в разряде единиц года изготовления детали; 7 — маркер в разряде единиц кода завода-изготовителя изделия; 8 — маркер в разряде единиц личного номера оператора; 9 — маркер в разряде типа дефекта; 10 — маркер в разряде зоны дефекта; 11 — маркер в разряде размера дефекта; 12 — маркер в разряде заключения о дефекте

Рисунок А.5 — Карта переходов для состояния готовность к вводу технологической информации

1 — готовность к передаче данных на компьютер (со скоростью 4 800 бод); 2 — готовность к передаче данных на компьютер (со скоростью 19 200 бод); 3 — готовность к передаче данных; 4 — передача данных; 5 — передача данных закончена; 6 — неисправен канал связи.

Рисунок А.6 — Карта переходов для состояния готовность к передаче данных на компьютер

1 — неисправна память измерителя; 2 — готовность к тестированию памяти; 3 — справка.

Рисунок А.7 — Карта переходов для состояния готовность к тестированию памяти

# Приложение Б
Работа с измерителем в состоянии обнаружение дефектов и измерение градиента со следящим порогом

Б.1 Ситуации, подходящие для работы со следящим порогом

Достоверное обнаружение дефектов с фиксированным порогом (в состоянии обнаружение дефектов и измерение градиента с высвеченным в верхней строке дисплея символом «ФИКС») возможно лишь в ситуациях, когда параметры помехи в зоне контроля от точки к точке не меняются. (Под помехой понимается текущий градиент на бездефектных участках детали.) Ситуации подобного рода создаются за счет выбора границ зон контроля на детали. Обычно стремятся к тому, чтобы зоны контроля располагались достаточно далеко от краев детали и внутри зоны не было технологических отверстий или выемок.

Если параметры помехи в зоне контроля от точки к точке меняются, достоверность обнаружения дефектов с фиксированным порогом снижается. В этих ситуациях для повышения достоверности целесообразно использовать измеритель в состоянии обнаружение дефектов и измерение градиента со следящим порогом (с высвеченным в верхней строке дисплея символом «СЛЕД»). Плата за повышение достоверности — ограничения, которые накладываются на скорость сканирования, а также усложнение процедуры настройки и поиска дефектов.

Б.2 Что такое следящий порог?

Формирование следящего порога иллюстрирует рисунок Б.1, на котором показаны контролируемая деталь и под ней — текущий градиент, усредненный градиент и следящий порог как функции координаты x.

Рисунок Б.1 — Текущий градиент, усредненный градиент и следящий порог как функции координаты x

Текущий градиент изображен жирной линией, усредненный градиент — тонкой линией, следящий порог — пунктирной линией. Таким же образом эти величины изображены на других рисунках.

Контролируемая деталь на рисунке Б.1 не имеет дефектов. Ось x проведена вдоль линий магнитного поля и совпадает с линией сканирования. Линия сканирования проходит вдоль всей детали, в том числе и через периферийные (близкие к краю) области. Полагается, что ФП перемещается вдоль линии сканирования с постоянной скоростью V.

Усредненный градиент в каждой точке равен среднему значению градиента на постоянном интервале времени t, который предшествует текущему моменту времени t. Следящий порог представляет собой сумму усредненного градиента и постоянной величины, которая называется центрированным порогом.

Б.3 Контроль с фиксированным и следящим порогами

На рисунке Б.2 демонстрируется контроль той же, что и на рисунке Б.1, детали, но с дефектом на середине.

Рисунок Б.2 — Обнаружение дефектов с фиксированным и следящим порогами

Показаны случаи, когда контроль проводится с фиксированным (рисунки «а» и «б») и следящим (рисунок «в») порогами. Серым цветом выделены интервалы, на которых текущий градиент превышает порог.

На рисунке «а» постоянный порог велик и дефект не обнаруживается. На рисунке «б» порог мал, дефект обнаруживается (средняя затемненная область), но это сопровождается ложными срабатываниями индикаторов дефектов на краях детали (периферийные затемненные области).

На рисунке «в» благодаря использованию следящего порога происходит безошибочный (достоверный) контроль.

Б.4 Минимальная скорость сканирования

Пространственный интервал x, на котором происходит усреднение, связан с временным интервалом t соотношением

x = Vt.

При V = 0, очевидно, x = 0 и усредненный градиент совпадает с текущим. Следовательно, при неподвижном ФП порог будет превышать текущий градиент и индикаторы дефектов работать не будут, в том числе и тогда, когда ФП находится над дефектом. То же будет происходить при малых значениях V. Отсюда вытекает — для достоверного контроля минимальная скорость сканирования Vmin при поиске дефектов должна быть равна некоторой величине N  0, зависящей от интервала усреднения t и закона изменения текущего градиента (над дефектом и на бездефектной части детали).

Но после того, как дефект обнаружен, для оценки его местоположения прибористу необходимо ФП над дефектом остановить. При этом он потеряет дефект. Возникает противоречие, которое можно разрешить, если при прохождении дефекта порог «заморозить» и держать его на уровне, меньшем, чем текущий градиент. Это позволит, пока ФП находится над дефектом, требование
Vmin = N снять. После прохождения дефекта, когда снова начинается поиск дефектов, порог необходимо «разморозить», т.е. формирование следящего порога возобновить. Такая процедура (возможны и другие процедуры) реализована в приборе.

В каких точках «замораживаются» и «размораживается» порог в приборе при прохождении ФП над дефектом, показано на рисунке Б.3. Считается, что ФП перемещается слева направо.

Текущий градиент пересекает следящий порог снизу вверх в точке x1. В этой точке его усреднение прекращается. При увеличении x значение усредненного градиента запоминается и сохраняется неизменным. Вместе с ним сохраняется неизменным («замораживается») и порог до тех пор, пока не будет достигнута точка x2. В ней текущий градиент пересекает «замороженный» порог сверху вниз. При x  x2 усреднение текущего градиента и формирование следящего порога возобновляются (порог «размораживается»).

Рисунок Б.3 —Поведение текущего градиента, усредненного градиента и порога при прохождении дефекта

На рисунке показан случай прохождения дефекта, когда в верхней строке дисплея высвечен символ «СЛЕД».

Итак, в процессе поиска дефектов, пока индикаторы дефектов не работают, минимальная скорость должны быть равна N.

Если дефект обнаружен и индикаторы дефектов работают, эта скорость может быть сколь угодно малой, в том числе и равной нулю.

При контроле литых деталей грузовых вагонов N = 0, 5 м/мин.

Б.5 Максимальная скорость сканирования

На рисунке Б.4 показаны кривые, которые получены при перемещении ФП с рабочей V1 и повышенной V2 скоростями.

Рисунок Б.4 — Возникновение ошибок при повышенных скоростях

сканирования.

На рисунке «а» перемещения ФП происходят слева направо, т.е. в сторону преимущественного уменьшения текущего градиента. В правой части рисунка находится дефект. Правее точки x1 усредненный градиент и порог расщепляются, причем скорости сканирования V2 соответствуют большие значения этих величин. При перемещении ФП со скоростью V1 происходит безошибочный контроль — порог пересекает текущий градиент над дефектом и он обнаруживается. Пересечение происходит в точке x2.

При перемещении ФП со скоростью V2 порог и текущий градиент не пересекаются, т.е. дефект пропускается.

На рисунке «б» показан бездефектный участок детали. Изображены кривые, полученные при перемещении ФП слева направо, но в сторону преимущественного увеличения текущего градиента. Правее точки x1 усредненный градиент и порог расщепляются, причем скорости сканирования V2 соответствуют меньшие значения этих величин. Вследствие этого при сканировании со скоростью V1 происходит безошибочный контроль — порог и текущий градиент не пересекаются и ложных срабатываний индикаторов дефектов нет. При сканировании со скоростью V2 наблюдается пересечение порога и текущего градиента в точке x2, т.е. наблюдается ложное срабатывание индикаторов.

Таким образом, для достоверного контроля максимальная скорость сканирования Vmax должна быть меньше, чем некоторая величина M, зависящая от интервала усреднения t и закона изменения текущего градиента (над дефектом и на бездефектной части детали).

При контроле литых деталей грузовых вагонов M = 5 м/мин.

Для устранения ложных срабатываний при перемещении ФП в сторону преимущественного увеличения текущего градиента с повышенной скоростью предусмотрена кнопка . В момент нажатия кнопки  усредненный градиент заменяется текущим градиентом и индикаторы дефектов гаснут. При последующем перемещении ФП формирование следящего порога на основе усреднения градиента возобновляется. Если при этом перемещение будет происходить с рабочей скоростью, срабатывание индикаторов будет обусловлено только дефектом.

Б.6 Настройка измерителя

Б.6.1 Предусмотрены ручная настройка и автоматическая настройка по сигналу дефекта.

Ручная настройка измерителя используется в ситуациях, когда перед настройкой известно численное значение центрированного порога.

Автоматическая настройка по сигналу дефекта — когда имеется настроечный образец (стандартный образец предприятия — СОП) для контролируемых деталей.

Б.6.2 Ручная настройка.

а) Установить состояние обнаружение дефектов и измерение градиента.

б) Кнопками >, < установить необходимое значение центрированного порога, которое высвечивается во второй строке участка «результаты измерений…» дисплея. Каждое нажатие одной из кнопок увеличивает или уменьшает значение центрированного порога примерно на 3 %.

Б.6.3 Автоматическая настройка по сигналу дефекта.

а) Подключить к измерителю ФП-градиентометр МГФ 215-4 с базой 4 мм или МГФ 215-3 с базой 3 мм.

б) Подготовить к работе настроечный образец, на котором создан искусственный дефект.

в) Установить состояние обнаружение дефектов и измерение градиента.

г) Установить ФП на поверхность образца. Нажав кнопку , установить состояние готовность к настройке порога по сигналу дефекта (состояние 4 на рисунке 7.1).

д) Сканировать два или три раза поверхность образца в зоне дефекта, не отрывая ФП от поверхности образца. Нажать кнопку . Это переведет измеритель в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента с настроенным значением центрированного порога, которое высвечивается во второй строке участка «результаты измерений…» в А/м2.

Б.7 Порядок контроля

Большинство операций контроля со следящим порогом совпадают с операциями для фиксированного порога. Операции, которые имеют отличия, описаны ниже.

а) При появлении сигнала дефекта (срабатывании индикаторов дефекта) в процессе сканирования детали продолжать движение ФП с рабочей скоростью по линии сканирования до исчезновения сигнала. После исчезновения сигнала перемещать ФП, не меняя его ориентации, в противоположном направлении с той же скоростью до нового появления сигнала, когда начинают работать индикаторы дефектов.

б) После нового появления сигнала ФП остановить и затем, не теряя сигнала, медленно (со скоростью меньшей, чем 0,5 м/мин) перемещать, в небольших пределах меняя его ориентацию, до тех пор, пока абсолютное значения градиента не достигнет максимума. Точку максимума отметить мелом.

в) Для того, чтобы исключить ложные срабатывания индикаторов дефектов при быстром приближении ФП к краю детали или участку с технологическим отверстием, нажать и отпустить кнопку  после чего продолжать сканиро-вание с рабочей скоростью. Описанный прием рекомендуется применять, если индикаторы дефектов непрерывно работают на интервале длиной 10 мм и более.

г) Для того, чтобы исключить пропуски дефектов при быстром удалении ФП от края детали или участка с технологическим отверстием, наблюдать не только за индикаторами дефектов, но и за поведением текущего градиента на графическом участке дисплея. Если текущий градиент уменьшается достаточно быстро, провести повторное сканирование с меньшей скоростью.

Б.8 Определение центрированного порога

а) Для определения центрированного порога подготовить деталь с минимальным дефектом. Среди всего многообразия дефектов минимальным называется дефект с наименьшим значением градиента. Положение дефекта на детали должно быть известно.

б) Намагнитить деталь. Определение порога проводить в остаточном или приложенных полях (в зависимости от технологии контроля).

в) Подключить к измерителю ФП-градиентометр МГФ 215-4 с базой 4 мм или МГФ 215-3 с базой 3 мм. Выбор базы зависит от технологии контроля.

г) Установить ФП на поверхность детали в зоне дефекта. Нажав кнопку , установить состояние готовность к настройке порога по сигналу дефекта (состояние 4 на рисунке 7.1).Осуществить два или три сканирования поверхности детали. В процессе каждого сканирования ФП должен пересекать дефект. Нажать кнопку . Это переведет измеритель в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента. Запомнить (записать) число А, высвеченное на второй строке участка «результаты измерений…» дисплея.

д) Установить ФП на поверхность детали в бездефектной зоне. Нажав кнопку , установить состояние готовность к настройке порога по сигналу дефекта. Осуществить два или три сканирования поверхности детали. Нажать кнопку . Это переведет измеритель в состояние обнаружение дефектов и измерение градиента. Запомнить (записать) число А, высвеченное на второй строке участка «результаты измерений…» дисплея.

е) Вычислить приближенное значение центрированного порога S по формуле

S = К (А - В) + В.

где К — коэффициент, зависящий от допустимого значения a вероятности Р1 пропуска дефектов и допустимого значения b  вероятности Р2  ложного обнаружения дефектов. Для первого приближения  можно принять К = 0,5.

Уточнение S проводить, подсчитывая в процессе эксплуатации измерителя указанные вероятности. Критерий правильного выбора S — одновременное выполнение неравенств:

Р1 £  a , Р2 £  b ,

Если при каком-то значении S критерий не выполняется, изменять S так, чтобы критерий выполнялся. Учитывать, что при увеличении (уменьшении) S вероятность Р1 увеличивается (уменьшается), а вероятность Р2 — уменьшается (увеличивается).

Дефектоскоп называется пороговым, если в нем решение о выявлении дефекта вырабатывает пороговое устройство (компаратор).

Предел  допускаемой дополнительной погрешности, обусловленной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любого значения в пределах температур, соответствующих рабочим условиям применения, должен быть равен 0,25 δДна каждые 5С.

Если произошла ошибка при вводе цифр в одном из состояний готовность к вводу номера зоны, готовность к вводу размера дефекта, готовность к вводу заключения по дефекту, необходимо нажатиями кнопки < обнулить последнее введенное число. Повторное нажав кнопку < перевести измеритель в состояние готовность к вводу типа дефекта. После этого, нажимая последовательно кнопку >, установить маркер в состояние, в котором допущена ошибка и исправить ошибку как это показано в п. 7.3.1,в).

Достоинство контроля с фиксированным порогом — отсутствие ограничений на рабочую скорость сканирования (скорость перемещения ФП по поверхности детали). Недостаток — низкая достоверность контроля деталей, у которых намагниченность неизвестна или находится вне допуска.

Понятие измерение статического поля (то есть меняющегося в пространстве) является условным, так как развертка в графической части изображения на дисплее является временной, однако, скорость ее настолько мала (приблизительно 15-17 секунд на экран), что оператор может синхронизировать перемещение датчика в пространстве с разверткой и таким образом получать на дисплее пространственную картину изменения поля. Измеритель производит измерения с периодом 0,15с (при измерении градиента период составляет 0,1с), каждое новое измерение сдвигает предыдущую точку влево на одну сотую часть горизонтального размера участка «графическое изображение…» дисплея. Пространственная картина поля может быть получена путем записи измеренных значений поля по точкам в память измерителя и дальнейшей обработкой результатов на компьютере (см. п.7.3.8.2). Вторым способом получения пространственной картины поля является работа с манипулятором (см. п.7.3.8.4).

Преобразователь интерфейса МПИ-40 выпускается предприятием «Микроакустика».

Это неудивительно, так как при увеличении скорости сканирования в соответствии с (Б.1) увеличивается и интервал усреднения x, его граница смещается влево от текущего значения x и внутрь интервала  x попадают все большие и большие значения текущего градиента.