«     »______________200  г.                                             ст.__________________

ПРОТОКОЛ

периодической аттестации испытательного оборудования

Проведена периодическая аттестация испытательного стенда ДСШК зав.№

Условия проведения периодической аттестации: температура-  Č, относительная влажность-  %, напряжение источника питания-     В, частота-    Гц

Результаты внешнего осмотра: состояние стенда удовлетворительное, повреждения отсутствуют, надписи нанесены чётко, предохранители соответствуют номиналу, нормативная документация имеется.

Средства измерения для проведения аттестации:

| Наименование | Тип | Зав. № | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Экспериментальное определение точностных характеристик.

Определение основной относительной погрешности канала измерения напряжения

| Напряжение на местном элементе (В) |  |  |  |  |  | Напряжение на путевом элементе (В) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F=50Гц |  |  | F=25Гц |  |  | F=50Гц |  |  | F=25Гц |  |  |
| U1(В) | U2(В) | δ1(%) | U1(В) | U2(В) | δ1(%) | U1(В) | U2(В) | δ1(%) | U1(В) | U2(В) | δ1(%) |
| 100 |  |  | 50 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 120 |  |  | 60 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 140 |  |  | 70 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 160 |  |  | 80 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 180 |  |  | 90 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 200 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Обмотки реле ДСШ имеют наименование местный элемент и путевой элемент.

Определение основной относительной погрешности канала измерения тока

| I ток местного элемента (мА) |  |  |  |  |  | I ток путевого элемента (мА) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F=50Гц |  |  | F=25Гц |  |  | F=50Гц |  |  | F=25Гц |  |  |
| I1(мА) | I2(мА) | δ1(%) | I1(мА) | I2(мА) | δ1(%) | I1(мА) | I2(мА) | δ1(%) | I1(мА) | I2(мА) | δ1(%) |
| 30 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 50 |  |  | 50 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 70 |  |  | 70 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 90 |  |  | 90 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение основной погрешности канала измерения переходного сопротивления контактов

| Rперех1 (Ом) | Rперех2 (Ом) | δ3 (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |

Определение основной погрешности канала измерения временных параметров

| T1(мс) | T2(мс) | δ4 (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 250 |  |  |  |

Определение основной погрешности при измерении значения угла разности фаз

| φ1(град) | φ2(град) | δ5(%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  | Uмэ=200-220В Uмэ=10-15В При f=50Гц Uмэ=100-110В Uмэ=10-15В При f=25Гц |
| 60 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |

Заключение: испытательный стенд ДСШК  зав№    соответствует требованиям НТД, допускается к применению.

Периодичность аттестации: 1 раз в год.

Дата следующей аттестации:

Инженер дорожной лаборатории АТС СКжд                             Макаров А.В.

Главный инженер ШЧ-

Ответственный за метрологическое

обеспечение ШЧ-