# Изменения

Улучшен алгоритм вычисления LC с учетом стат. веса каждой гармоники.

Добавлена запись в *.txt файл конфигурации микшера с целью отладки.

Расширен лог и надежность загрузки и выгрузки.

Количество частотных каналов измерения увеличено до 10.

Исправлены баги нумерации селектора линий (XP) и дискретной регулировки громкости (Yamaha).

# Конструкция

Соединительные кабели со звуковой картой Line In, Speakers обыкновенные звуковые, стерео, экранированые, их длина около метра и особой роли не играет. Опорные резисторы я использую 1.5, 10, 100 Ом. Они находятся в коробочке (бывшая зажигалка), от которой идут 2 измерительных провода с « крокодилами », у меня они сантиметров 10 и их индуктивность заметна - порядка сотен наногенри. Схема соединения в коробочке показана в окне программы.

# Запуск программы

Через полсекунды после создания окна происходит запись конфигурации микшера в *.txt файл и создание « звуковых » классов и информация об этом появляется снизу в окне диагностики (log). Задержка сделана специально, чтобы успело создаться окно вывода, иначе если зависнет, то непонятно почему. Добавлена система ранней дигностики, так что если что-то не смогло создаться/инициализироваться - должно быть сообщение с подробностями. Вся аврийная информация выделяется красным цветом вся остальная - черным. Зашкал (Saturation) тоже красный, хотя ничего страшного в этом может и не быть, программа должна сама отрегулировать громкость. Log очищается перед калибровкой и перед измерением. Показываются только 3 последие строчки, хотя их там может быть много, прокручивать можно scrollbar-ом справа.

# Калибровка

Каждый раз после запуска программы нужно делать калибровку. Необходимо замкнуть измерительные провода и желательно убрать опорный резистор, особенно если он низкоомный. Поэтому при калибровке он показан пунктиром. Для каждого дискретного уровня громкости калибруется « 0 » и ослабление относительно левого канала при максимальной громкости, которая принята за 1. За провода во время калибровки лучше не браться, так как могут быть наводки. При калибровке « 0 » на графике должен быть виден шум, который автоматически сменяется меандром (примерно 500 Гц) при амплитудной калибровке. Если калибровка кончилась, а меандра не было видно – измерения невозможны.

Возможные неисправности:

1.      Плохой контакт в штекерах, коробочке и.т.д.

2.      Не работает выход. Можно проверить, подсоединив колонки к выходу: если работает - вы это услышите.

3.      Проблемы с входом проверяются подачей сигнала от внешнего источника. Иногда можно видеть наводку от сети при касании входного провода рукой при отсоединении опорного резистора и выхода карты.

4.      Если при калибровке « 0 »  виден периодический сигнал, а при амплитудной – испорченый меандр – выключите звуковые эффекты на компьютере, это windows « динькает » когда грокость меняется.

5.      Неправильно определился вход или выход. Программа должна перехватывать системный микшером и, поэтому невозможно изменить громкость и Mute в Playback - Volume control и Wave, а в Recording – Line In громкость и Select. Все остальные должны нормально регулироваться. Если перехвачено что-то другое – сообщите и отправьте мне *.txt файл конфигурации микшера.

Если при калибровке появляются красные сообщения (кроме Saturation) – это неисправность, пришлите мне весь Log : Ctrl-A, Ctrl-C из окна и Ctrl-V мне в письмо или в форум.

Программа работает только со стандартным Window-ским микшером. Некоторые драйвера при установке ставят свой микшер, и не поддерживают системный – с ними программа работать не будет.

# Измерения

Измерения проводятся на 10 частотах (примерно 25-12800Гц с шагом 2 раза). На графике должна быть видна устойчивая картина при КЗ и подключенной индуктивности/емкости. При КЗ возможно будет показана большая емкость, если индуктивность подводящих проводов очень мала.

Пределы измерений (зависит от звуковой карты)

| Опорное сопротивление [Ом] | Индуктивность | Емкость |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | ~100 нГ, за вычетом индуктивности измерительных проводов | 2000 мкФ, может больше |
| 100 | ~10 Г, может больше | 100 нФ |

Тесты

| Звуковая карта | Система | Результат старой версии | Примечание для новой |
| --- | --- | --- | --- |
| SIS7012 | w2k | Вход работает, выход – неизвестно (сгорел давно) | Как для старой |
| SIS7012 | w98 | Не загружается | Проверить лог при загрузке |
| SIS7012 | XP | Проблемы с установками микшера | Должна работать в новой версии, исправлен баг XP |
| CMI8738 – 2 шт. | w2k | Выход работает, вход - плохо из-за проблем с картой и/или драйвером (периодический сбой таймера АЦП). Новые драйверы забивают системный микшер, поэтому с ними не работает | Как для старой. Вход, по-видимому, не лечиться, разве что под XP... |
| AWE64 | w98SE | Проблемы с возвращением установок микшера. Измерения не проводились | Установки должны возвращаться, проверить |
| Yamaha | w2k? | Баг регулировки громкости. После исправления не проверялась, но работает с эмуляцией бага | Проверить |
| SoundМАХ Digital Audio | w2k | Работает | Работает |
| Intel integrated sound | XP | Баг нумерации селектора линий (MUX control), исправлен (баг XP). | Работает |
| Crystal Audio | w98 | Проблемы при калибровке. | Проверить лог |
| АС97 | w98 | Не загружается, но запускает процес. | Проверить лог при загрузке |
| SBLive | w98 | Не загружается, но запускает процес. | Проверить лог при загрузке |